Название: Штатив для определения СОЭ

【】 Инструкция по применению:

Штатив для определения СОЭ предназначен для быстрого определения СОЭ. Для проведения исследования используются пробирки Импровакутер для СОЭ 

(данные: Ф9 мм × L120mm, 1,6 мл) 

Это безопасный, надежный, точный и простой способ исследования.

【】 Описание:

Штатив для определения СОЭ  состоит из пластиковой рамки с указанием масштаба окончания СОЭ и платы из нержавеющей стали.

Методика подходит для пациентов разного пола и возраста, отличается более быстрым считыванием результата коэффициент по сравнению с методом Вестергрен.

【】 Осторожно:

Избегайте воздействия прямых солнечных лучей! 
Методика должна реализовываться при комнатной температуре между 18-25 ℃ и не иметь перепада температуры в ходе испытания больше, чем +/- 1 градус.

Время исследования – в течение 30 ± 1 мин.

Подходит только для пробирок размером 9 мм х 120-мм для определения СОЭ.

Считывать полученные с помощью шкалы на штативе для определения СОЭ.
Исследование, проводимое в течение 30 мин эквивалентно методу Вестергрен за 1 час.

【】 Установка:

Штатив для определения СОЭ должен находиться неподвижно на прямой горизонтальной плоскости, с углом наклона менее 2°.

【】 Подготовка образцов
1. Используйте пробирки для исследования СОЭ, иглы и держатели для получения пробы крови из вены.

2. Аккуратно переверните пробирки с кровью непосредственно после венепункции по крайней мере в 8-10 раз. Избегайте резких встряхиваний для предотвращения разрушения эритроцитов.

3. Повторите процедуру перед установкой в штатив.

4. Вставьте пробирку для СОЭ в соответствующее гнездо штатива.
5. Совместите нулевой уровень шкалы с нижней частью мениска крови.

6. Установите таймер и считайте уровень оседания после 30 мин.

7. Удалить пробирки из штатива, не открывая их.
【】 Дезинфекция:

Штатив для определения СОЭ можно чистить и стерилизовать по мере необходимости и должен храниться в чистом виде.
【】 Хранение:
5 ~ 40 ℃,  в вентилируемом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей.
