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Инструкция

по применению референтной 

нормальной пулированной плазмы

(аттестована по 9 параметрам)
НАЗНАЧЕНИЕ
Реагент является лиофилизированной смесью бедной тром​​бо​цитами плазмы крови, полу​ченной не менее, чем от 20 здоровых людей. РНП-плазма стабилизирована цитратом натрия, обследована на инфицированность вирусами гепатита В и ВИЧ.

РНП-плазму применяют для стандартизации биологических реагентов, использующихся в различных тестах при исследовании системы гемостаза и получения контрольных резуль​та​тов, а также для проведения контроля качества анализов.

В качестве контроля РНП-плазму применяют в следующих тестах:

- протромбиновое время свертывания;

- показатель по Квику;

- активированное парциальное (частичное) тромбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ);

- тромбиновое время свертывания;

- определение концентрации фибриногена;
- определение активности антитромбина III;

- определение активности плазминогена;

- определение активности протеина С;

- определение активности коагуляционного фактора VIII;

- определение активности коагуляционного фактора IX.

Использование РНП-плазмы освобождает в большинстве случаев от необходимости полу​че​ния от здо​ровых людей свежей контрольной плазмы крови. 

Фасовка: 
Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма) (лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека с нормальным диапазоном значений), на 1 мл - во флаконе.
МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Потенциальный риск применения реагента – класс 2а (ГОСТ Р 51609-2000). 

РНП-плазма используется только для применения in vitro. 
Реагент в используемых концентрациях не токсичен. 

При выполнении коагуляционных тестов следует надевать одноразовые ре​зиновые или пластиковые пер​чат​​ки, так как образцы плаз​мы кро​ви человека следует рассматривать как потенциаль​но инфици​ро​​ван​ные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепати​та В или любой другой воз​бу​дитель вирусной инфекции.

Все использованные материалы дезинфицировать в со​ответ​ствии с требованиями МУ-287-113.

ОБОРУДОВАНИЕ, 

МАТЕРИАЛЫ,  РЕАГЕНТЫ

- Пипетка вместимостью 1,0 мл; 
- перчатки резиновые хирургические;
- дистиллированная вода.
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Во флакон с РНП-плазмой внести 1,0 мл дистиллированной воды и растворить содер​жи​​мое при комнатной температуре (+18... +25 оС) и легком покачивании в течение 3 мин. Раз​ве​ден​ную плазму перед исследованием выдержать          25-30 мин при комнатной тем​пе​ра​ту​ре.
УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ 
И  ПРИМЕНЕНИЯ

Хранение РНП-плазмы должно проводиться при температуре +2... +8 оС в течение всего срока год​ности (15 мес). Допускается транспортировка при температуре до +25 оС в тече​ние 30 сут. 
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РНП-плазму после разведения можно хранить при температуре +18... +25 оС не более 3 ч.
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