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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Цоликлон Анти-Kell Супер предназначена для выявления К (Kell) антигена на эритроцитах человека в реакции прямой агглютинации и может применяться взамен или параллельно с аллоиммунной анти-Kell сывороткой.   

2. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

2.1. Технология производства моноклонального анти-Kell реагента исключает возможность его контаминации патогенными для человека вирусами.

2.2  Цоликлон Анти-Kell Супер содержит IgM антитела, которые вызывают пря​мую агглютинацию К+ эритроцитов. Реагент не содержит антител других специфичностей и пригоден для выявления антигена Kell в эритроцитах любой группы.                   

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИГЕНА Kell

Определение производится в нативной крови, взятой в консервант; в крови, взятой без консерванта; в крови, взятой из пальца. Используется метод прямой гемагглютинации на плоскости: на пластине или планшете. Определение группы крови производится в помещении с хорошим освещением при температуре 15-25°С.

3.1. На пластинку нанесите одну большую каплю реагента (примерно 0,05 – 0,1 мл), одну маленькую каплю исследуемой крови или эритроцитов (0,02-0,05 мл) и смешайте. Наиболее крупная и четкая агглютинация наблюдается при использовании эритроцитов в высокой концентрации.

3.2. Через 30-40 секунд после смешивания покачайте пластинку. Результат оценивают визуально по наличию или отсутствию агглютинации. Окончательный результат реакции следует учесть через 3 мин после смешивания реагента с эритроцитами. При подсыхании капли может наблюдаться пылевидная неспецифическая агглютинация с эритроцитами kk, поэтому не следует увеличивать время регистрации результата реакции. К каплям с сомнительной реакцией можно по истечении 3 мин добавить физиологический раствор (1 каплю) и покачать пластинку. Неспецифическая агглюти​нация исчезнет.                 

4. КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧНОСТИ

Для контроля специфичности реакции необходимо использовать стандартные Kell-отрицательные и Kell-положительные эритроциты.
5.ХРАНЕНИЕ

Цоликлон Анти-D выпускается в жидкой форме во флаконах объемом 5 или 10 мл (1 капля составляет 0,05 – 0,1 мл). В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Срок хранения — два года в холодильнике при 2-8°С. Вскрытый флакон годен к использованию при хранении в холо​дильнике в герметично закрытом виде в течение всего срока годности.

6. РЕКЛАМАЦИЯ

            Основаниями для рекламации являются: отсутствие активности, неспецифичность, нарушение целостности флакона, наличие хлопьев, истекший срок годности реагента. При составлении рекламации просим указать дату получения, поставщика (если Вы получили товар не от производителя), номер серии, причины, по которым реагент признан негодным. Просим приложить протокол с результатами проверки реагента и 2-3 невскрытых флакона с Цоликлоном.  

Рекламацию следует направить на предприятие-изготовитель ООО «МЕДИКЛОН»: 127276  Москва, Ботаническая д.35,

т/ф  +7- 499-502-1214      www.mediclone.ru
