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1. Назначение
Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммун​ными сыворотками
.2.    Характеристика и основные свойства Цоликлонов   

        Анти-А, Анти-В и Анти-АВ
Моноклональные Анти-А и Анти-В антитела проду​цируются двумя мышиными гибридомами и принадле​жат к иммуноглобулинам класса М. Цоликлон Анти-АВ пред​ставляет собой смесь моноклональных анти-А и анти-В антител. Технология изготовления реагента исключает возможность его контаминации патогенными для человека вирусами.
3. Техника определения групп крови человека системы АВО с помощью Цоликлонов
Определение производится в нативной крови, взятой в консервант; в крови, взятой без консерванта; в крови, взятой из пальца. Используется метод прямой гем​агглютинации на плоскости: на пластине или планшете. Определение группы крови производится в помещении с хорошим освещением при температуре 15-25°С.

3.1. Нанесите на планшет или пластину индивиду​альными пипетками  Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ  по одной  капле (0,05 – 0,1 мл) под соответствующими надписями.

3.2. Рядом с каплями антител нанесите по одной маленькой капле исследуемой крови (0,01-0,03 мл).

3.3. Смешайте кровь с реагентом.

3.4. Наблюдайте за ходом реакции с Цоликлонами визуально при легком покачивании пластины или планшета в течение 3 минут. Агглютинация эритроци​тов с Цоликлонами обычно наступает в первые 3-5 сек, но наблюдение следует вести 3 мин ввиду более позднего появления агглютинации с эритроцитами, содержащими слабые разновидности антигенов А или В.
3.5. Результат реакции в каждой капле может быть положительным или отрицательным. Положительный результат выражается в агглютинации (склеивании) эритроцитов. Агтлютинаты видны невооруженным глазом в виде мелких красных агрегатов, быстро сливающихся в крупные хлопья. При отрицательной реакции капля остается равномерно окрашенной в красный цвет, агглютинаты в ней не обнаруживаются.

3.6. Интерпретация результатов реакции агглюти​нации исследуемой крови с Цоликлонами представ​лены в таблице.

	      Результат реакции* с        

               Цоликпоном

     А             В             АВ
   Анти-А       Анти-В     Анти-АВ
	Исследуемая кровь      

    принадлежит к    

           группе**

	0
	0
	0
	0(I)

	+
	0
	+
	А(II)

	0
	+
	+
	В(III)

	+
	+
	+
	AB(IV)


*Знаком плюс (+) обозначено наличие агглютинации,           знаком  (0) - ее отсутствие 

** Окончательно АВО принадлежность устанавливается по результатам перекрестного определения: антигенов А и В на эритроцитах и изогемагглютининов в сыворотке.
4. Контроль специфичности реакции агглютинации
В составе Цоликлонов нет высокомолекулярных до​бавок, способных вызвать неспецифическую поли-ап-лютинацию эритроцитов, поэтому не требуется проведения контроля с растворителем. При поло​жительном результате реакции агглютинации со все​ми тремя Цоликлонами необходимо исключить спонтанную неспецифическую агглютинацию иссле​дуемых эритроцитов. Для этого смешайте на плос​кости 1 каплю исследуемой крови (эритроцитов) с каплей физиологического раствора. Кровь можно отнести к группе AB(IV) только при отсутствии аг​глютинации эритроцитов в физиологическом растворе.
5. Форма выпуска
Цоликлоны выпускаются в жидкой форме во флаконах объемом  5 и 10 мл (1 капля составляет 0,05 – 0,1 мл) Цоликлон Анти-А - красного цвета, Анти-В - синего и Анти-АВ - бесцветный. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%.
6.Хранение
Срок хранения — два года в холодильнике при 2-8°С. Вскрытый флакон годен к использованию при хранении в холо​дильнике в герметично закрытом виде в течение всего срока годности.

7.Рекламация.
            Основаниями для рекламации являются: отсутствие активности, неспецифичность, нарушение целостнос​ти флакона, наличие хлопьев, истекший срок годности реагента. При составлении рекламации просим указать дату получения, поставщика (если Вы получили товар не от производителя), номер серии, причины, по которым реагент признан негодным.   Просим приложить протокол с результатами проверки реагента и  2-3 невскрытых флакона с Цоликлоном.  

Рекламацию следует направить на предприятие-изготовитель  ООО «МЕДИКЛОН»: 127276

Москва, Ботаническая д.35,

т/ф  +7- 499-502-1214

www.mediclone.ru
