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1.Назначение

ЦОЛИКЛОН Анти-С Супер предназначен для вы​явления антигена С системы резус на эритроцитах человека в реакции прямой гемагглютинации и может применяться взамен или параллельно с аллоиммунной анти-С сывороткой.
2. Основные свойства

2.1. Моноклональные человеческие анти-С анти​тела продуцируются гетерогибридомой человек-мышь. ЦОЛИКЛОН Анти-С Супер изготавливается из культуральной жидкости этой линии. Технология производства реагента исключает возможность его контаминации патогенными для человека вирусами.

2.2. ЦОЛИКЛОН Анти-С Супер содержит IgM антитела, которые вызывают прямую агглютинацию С+ эритроцитов. Реагент не содержит антител других специфичностей и пригоден для выявления антигена С в эритроцитах любой группы.

3. Определение антигена С

ЦОЛИКЛОН Анти-С Супер может быть использован в реакции агглютинации на плоскости, в пробирках, в микроплате. Определение антигена С производится в нативной крови с консервантом, в крови без консерванта, в том числе взятой из пальца.

3.1. Реакция агглютинации на плоскости

3.1.1. На предварительно подогретую (35-40°С) пластинку нанести 1 большую каплю реагента (примерно 0,05 мл), 1 маленькую каплю исследуемой крови или эритроцитов (0,02-0,05 мл) и смешать.

3.1.2. Через 20-30 сек. после смешивания покачать пластинку.

3.1.3. Результат оценить визуально по наличию или отсутствию агглютинации. Четкая реакция наступает через 30-60 сек. после смешиваяия реагента с эритроцитами. Окончательный результат реакции следует учитывать через 3 мин. Наиболее крупная и четкая агглютинация наблюдается при использовании эритроцитов в высокой концентрации. При фенотипе 
Dec иногда наблюдается едва заметная пылевидная агглютинация, которая исчезает при добавлении одной капли физиологического раствора.
3.2. Реакция агглютинации в пробирках

3.2.1. Приготовить из отмытых исследуемых эри​троцитов 5% суспензию в физиологическом растворе.

3.2.2. Внести в круглодонную пробирку по 1 капле ЦОЛИКЛОНА Анти-С супер и эритроцитарной взвеси, тщательно смешать.

3.2.3. Оставить пробирку на 30 мин. при температуре 37°С.

3.2.4. Центрифугировать пробирку 30 сек при 1500-3000 оборотах в минуту.

3.2.5. Осторожно встряхивая пробирку, разбить осадок.

3.2.6. Результат оценить визуально. При отрица​тельном результате реакции осадок эритроцитов легко разбивается и образует гомогенную непрозрачную суспензию. При положительном результате осадок остается в виде одного или нескольких крупных агглютинатов на фоне прозрачной жидкости.
4. Контроль специфичности

Для контроля специфичности (независимо от применимой методики исследования) необходи​мо использовать стандартные С+ и С- эритро​циты.
5. Форма выпуска
Реактивы выпускаются в жидкой форме во флаконах объемом 5 и 10 мл. (1 капля составляет 0,05 – 0,1 мл) В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%.

6.Хранение

Срок хранения — два года в холодильнике при 2-8°С. Вскрытый флакон годен к использованию при хранении в холодильнике в герметично закрытом виде в течение всего срока годности.

7. Рекламация

Основаниями для рекламации являются: отсутствие активности, неспецифичность, нарушение целостнос​ти флакона, наличие хлопьев, истекший срок годности реагента. При составлении рекламации просим указать дату получения, поставщика (если Вы получили товар не от производителя), номер серии, причины, по которым реагент признан негодным. Просим приложить протокол с результатами проверки реагента и   2-3 невскрытых флакона с реактивом  

Рекламацию следует направить на предприятие-изготовитель  ООО «МЕДИКЛОН»: 
127276, Москва, Ботаническая д.35,

т/ф  +7- 499-502-1214   

www.mediclone.ru
