Набор № 1 для ускоренного микрообъемного определения ферментации углеводов и спиртов бактериями (лактоза, маннит, сорбит, адонит)
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Набор №1 для ускоренного микрообъемного определения ферментации углеводов и спиртов бактериями предназначен для биохимической идентификации бактерий и вибрионов по выявлению ферментации углеводов.
Набор №1 для ускоренного микрообъемного определения ферментации углеводов и спиртов бактериями рассчитан на проведение 192 анализов с каждым углеводом.

Принцип действия набора №1 для ускоренного микрообъемного определения ферментации углеводов и спиртов бактериями
Тест основан на способности некоторых видов бактерий ферментировать углеводы, содержащиеся в питательной среде, с образованием кислых продуктов реакции. Это приводит к изменению рН среды и проявляется изменением окраски индикатора от исходного малинового цвета до желтого цвета.

Состав набора №1 для ускоренного микрообъемного определения ферментации углеводов и спиртов бактериями
Среда с лактозой, 22 мл - 1 фл.
Среда с маннитом, 22 мл - 1 фл.
Среда с сорбитом, 22 мл - 1 фл.
Среда с адонитом, 22 мл - 1 фл.
Стерильные 96-луночные планшеты - 8 шт.
Инструкция по применению набора №1 для ускоренного микрообъемного определения ферментации углеводов и спиртов бактериями - 1 шт.

Использование набора №1 для ускоренного микрообъемного определения ферментации углеводов и спиртов бактериями
Среды и компоненты набора №1 для ускоренного микрообъемного определения ферментации углеводов и спиртов бактериями готовы к немедленному использованию. Для их применения необходимо срезать ножницами с соблюдением условий стерильности самый верхний закрытый участок полимерной капельницы и закрыть отверстие съемным колпачком капельницы. При исследованиях жидкость из флакона выливается по каплям путем надавливания пальцами на эластичные стенки капельницы.
Каждую среду вносят по 100 мкл (4 капли из капельницы) в лунки стерильного полимерного планшета для иммунологических исследований из расчета 4 лунки с каждой средой на одну исследуемую пробу.
В каждую лунку со средой вносят по полной петле агаровой культуры исследуемых бактерий и перемешивают. Для каждой культуры используют индивидуальную пластиковую петлю или обожженную платиновую (нихромовую) петлю.
Контроль: 100 мкл сред на углеводы в четыре лунки (без посева) на всю группу исследований в данный день.
Посевы помещают в термостат при температуре 37 °С.

Учет и интерпретация результатов на базе набора №1 для ускоренного микрообъемного определения ферментации углеводов и спиртов бактериями
Результаты учитывают через (4 - 5) ч и (18 - 24) ч. Положительным результатом ферментации углеводов считается появление желтой окраски среды в лунке с исследуемой пробой при сохранении исходной малиновой окраски в контрольной лунке.

Условия хранения и транспортировки набора №1 для ускоренного микрообъемного определения ферментации углеводов и спиртов бактериями
Набор №1 для ускоренного микрообъемного определения ферментации углеводов и спиртов бактериями хранить при температуре 6 ± 2 °С.
Срок хранения набора №1 для ускоренного микрообъемного определения ферментации углеводов и спиртов бактериями при герметично закрытой капельнице - 1 год. После вскрытия капельниц и частичного использования сред - 2 мес.
При нарушении условий хранения, способа приготовления и использования рекламации не принимаются.
