ФСЗ 2009/03610
R092R Test tubes (McFarland standard test)

Пробирки для тестирования (Стандарты мутности МакФарланда) 
Набор содержит 5 пробирок (по одной пробирке каждого стандарта МакФарланда: 0.5, 1, 2, 3 и 4 ед.) 
Стандарты мутности МакФарланда предназначены для определения мутности бактерийных взвесей в воде, растворах или в жидких питательных средах методом визуального сравнения. Это обеспечивает стандартизацию количества бактерий в суспензии для проведения тестов на чувствительность или других тестов, требующих стадартизации инокулята (тест на высеваемость и т.д.), без использования спектрофотометрических методов.
Набор содержит:

R092A (стандарт 0,5 ед.)
 –1 пробирка

R092B (стандарт 1 ед.) 
– 1 пробирка

R092C (стандарт 2 ед.) 
– 1 пробирка

R092D (стандарт 3 ед.) 
– 1 пробирка

R092E (стандарт 4 ед.) 
– 1 пробирка

Приготовление:

Приготовить инокулят культуры, предназначенной для тестирования, используя стерильный раствор. Сравнить мутность полученной суспензии с мутностью стандарта МакФарланда. Стандарты должны быть тщательно перемешаны, до получения однородной суспензии.
Откорректировать мутность бактериальной суспензии или добавлением раствора (если суспензия более мутная), или добавлением культуры (если мутность недостаточна).
Проверить оптическую плотность стандарта мутности МакФарлайна 0,5 единиц с помощью спектрофотометра, используя 1 см кювету. Поглощение при длине волны 625 нм должно лежать в пределах 0,08 – 0,10. Стандарты должны регулярно проверяться для гарантии точности измерений.

Интерпретация:

Стандарты мутности МакФарлайна представляют собой набор пробирок с увеличивающейся концентрацией сульфата бария. Мутность суспензии, образованной белым  преципитатом сульфата бария, является величиной, соответствующей определённой концентрации бактериальной суспензии.
Мутность бактериальной суспензии измеряется в Международных единицах мутности (ME). Одна Международная единица мутности (1 ME) соответствует мутности взвеси коклюшных микробов с концентрацией 1,1 млрд. клеток в 1 мл.

10 Международных единиц мутности ориентировочно соответствуют следующим концентрациям клеток в 1 мл:

0,93*109 клеток/мл для микробов кишечной группы;
11*109 клеток/мл для микробов коклюшной группы;

1,7*109 клеток/мл для бруцеллезных микробов;

2,2*109 клеток/мл для холерного вибриона;

5*109 клеток/мл для туляремийных микробов.

В таблице приведено соответствие стандартов МакФарланда, числа ME и концентрации суспензии бактерий кишечной группы.
	Стандарт мутности МакФарланда (ед.)
	0,5
	1
	2
	3
	4

	Число Международных единиц мутности (ME)
	1,7
	3,3
	6,7
	10
	13,3

	Соответствующая концентрация суспензии

х108 КОЕ/мл
	1,5
	3
	6
	9
	12


Ограничения:

1. Цветная среда может помешать интерпретации и дать некорректные результаты.

2. Бактериальная суспензия, приготовленная из старых культур, может дать завышенное значение КОЕ/мл.

Условия хранения и срок годности:

Хранить при температуре 2-80С, оберегая от воздействия прямых солнечных лучей после каждого использования. Срок годности – 2 года.
