Медико-техническое задание на анализатор для количественного экспресс-определения кардиомаркёров + стартовый комплект реагентов
	
	Характеристика
	Требуемое значение

	1
	Определяемые параметры
	Тропонин I

Креатинкиназа MB

Миоглобин

NT-proBNP
Д-димер

	2
	Метод определения 


	Количественный, иммунохроматографический, с флуоресцентной детекцией

	3
	Проба 
	Цельная кровь

	4
	Минимальный объем пробы, не более
	75 мкл

	5
	Время исследования одного показателя, не более 
	15 минут

	6
	Калибровка
	Автоматическая

	7
	Возможность проведения измерений без калибровки, выполняемой пользователем, в течение всего срока годности реагентов
	Наличие

	8
	Вывод результатов 


	На дисплей и внешний принтер 

	9
	Автономное электропитание 
	Встроенный аккумулятор 

	10
	Максимальное число тестов при работе от аккумулятора (без перезарядки)
	100

	11
	Максимально допустимое время хранения исследуемого образца при комнатной температуре до измерения, не менее
	2 час

	12
	Максимально допустимое время хранения исследуемого образца при температуре 2-8° C до измерения, не менее
	48 час

	13
	Возможность подключения считывателя штрих-кодов
	Наличие

	14
	Комплектация каждой тест-системы 
	Тест-кассета, наконечник, содержащий суспензию флуоресцирующих частиц; пробирки с буферным раствором для проб, микропипетка для проб

	15
	Чувствительность тест-систем 


	Тропонин I: 0,03 нг/мл;

Креатинкиназа МВ: 0,32 нг/мл,

Миоглобин: 2,4 нг/мл 

NT-proBNP: 18 пг/мл 
Д-димер: 100 нг/мл FEU

	16
	Верхний предел определяемых параметров
	Тропонин I: 32 нг/мл Креатинкиназа МВ: 80 нг/мл 

Миоглобин: 400 нг/мл 

NT-proBNP: 35000 пг/мл
Д-димер: 5000 нг/мл FEU

	17
	Контрольные материалы с аттестованными значениями
	Наличие

	18
	Температура хранения контрольных материалов, не ниже
	+2…+8 ºС 

	19
	Габаритные размеры, мм, не более
	300 х 250 х 150 

	20
	Масса, не более
	2,5 кг 

	21
	Гарантийный срок на прибор 
	12 месяцев  с даты поставки

	22
	Регистрационные удостоверения Росздравнадзора на прибор и тест-системы 
	Наличие

	23
	Сертификат соответствия
	Наличие


