МЕДИКО – ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ НА  анализатор мочи 
	N п/п
	Характеристика
	Требуемое значение

	1
	Конструктивное  исполнение
	настольное

	2
	Метод измерения 
	отражательная фотометрия

	3
	Измерение на 3 длинах волн
	наличие, 460нм, 540нм, 610нм

	4
	Максимальная производительность
	не менее 720 тест-полосок/час

	5
	Объём памяти результатов анализов
	не менее 100000

	6
	Измерение: уробилиногена, билирубина, кетонов, эритроцитов (гемоглобина), белка, нитритов, лейкоцитов, глюкозы, удельного веса, pH, аскорбиновой кислоты
	наличие

	7
	Cчитывание результатов по всем тестовым  полям одновременно
	наличие

	8
	Автоматическая индикация патологических результатов
	наличие

	9
	Автоматическая самопроверка прибора
	наличие

	10
	Автоматическая инкубация проб
	наличие

	11
	Автоматическое удаление тест-полосок после анализа в контейнер для отходов
	наличие

	12
	Использование тест-полосок, различающихся по количеству определяемых параметров 
	наличие, от не более 4 до не менее11 параметров

	13
	Возможность добавления графы “цвет” и “мутность” пробы в распечатку результатов
	наличие

	14
	Выбор единиц измерения
	наличие

	15
	Дисплей
	ЖКИ, 320х240, цветной QVGA

	16
	Встроенный принтер
	наличие

	17
	Возможность подключения персонального компьютера
	наличие

	18
	Возможность подключения сканера  штрих-кода
	наличие

	19
	Возможность подключения внешнего принтера
	наличие

	20
	Условия эксплуатации
	температура от 18°C до 30°C

	21
	Гарантийный  срок:
	12 месяцев с даты поставки

	22
	Сертификат соответствия ГОСТ
	наличие

	23
	Свидетельство утверждения типа средств измерений
	наличие


Комплект поставки:

	
	Наименование
	Кол-во

	1
	Анализатор 
	3

	
	Сетевой адаптер с кабелем питания
	3

	
	Кабель RS-232
	3

	
	Кабель USB (тип А/B)
	3

	
	Бумага для принтера
	3

	
	Толкатель для полосок
	3

	
	Руководство пользователя на русском языке
	3

	
	Белые калибровочные полоски
	3 уп (300 шт)

	2
	Полоски для экспресс-анализа мочи (11 параметров)
	3 уп (300 шт)

	3
	Контрольный материал "Общий анализ мочи", два уровня (2х12мл)
	3

	4
	Термобумага для медицинских приборов L=52 мм
	3


