Микроскоп биологический

	a) Тип микроскопа: биологический микроскоп светлого поля;
b) Класс микроскопа: учебный;
c) Рабочее увеличение микроскопа должно включать, как минимум, следующий набор значений: 40х, 100х, 400х, 1000х;
d) Оптическая система микроскопа должна состоять из совместимых между собой блоков (объективы, окуляры, тубус, зеркала и линзы), обеспечивающих качественное изображение на рабочих увеличениях микроскопа
e) Тубусная система 160 мм
f) Объективы и окуляры съемные
g) Визуальная насадка – бинокулярная типа Зидентопф, поворотная на 360º с наклоном на 30º
h) Диаметр окулярной трубки визуальной насадки должен обеспечивать плотную посадку окуляров
i) Конструкция визуальной насадки и окуляры должны обеспечивать поле зрения не менее 18 мм
j) Диапазон регулировки межзрачкового расстояния  должен включать значения от 55 мм до 75 мм;
k) Компенсация диоптрийной разницы на левой окулярной трубке (не менее ± 5 диоптрий)
l) Окуляр компенсационный широкопольные с увеличением не менее 10х и полем зрения не менее 18 мм
m) Оборудование позволяет исследователю работать в очках;
n) Штатив металлический, монолитный, окрашенный огнеупорной эмалью;
o) Оптическая система микроскопа фиксируется при переносе оборудования с места на место.
p) Основание штатива не более 270 х 270 мм
q) Реверс-револьвер на 4 объектива;
r) Вращение реверс-револьвера как по часовой стрелке, так и против.
s) Объективы ахроматические:
I. Объектив Achromat 4Х, N.A. 0.10 – 1 шт.
II. Объектив Achromat 10Х, N.A. 0.25 – 1 шт.
III. Объектив Achromat 40Х, N.A. 0.65, подпружиненный – 1 шт.
IV. Объектив Achromat 100Х, N.A. 1.25 (масло, подпружиненный – 1 шт.
t) Антигрибковое покрытие оптики;
u) Предметный столик – механический, двухкоординатный, управление справа;
v) Размер предметного столика 120 х 120 мм
w) Диапазон перемещения -   60 мм. х  30 мм.
x) Материал предметного столика – металлокерамика, устойчивая к истиранию и царапинам, устойчивая к агрессивным веществам;
y) Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки;
z) Встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата, обеспечивающий переход фокусировочных винтов в режим холостого хода. 
aa) Фокусировка обеспечивается вертикальным перемещением предметного столика в диапазоне не менее 13 мм
ab) Встроенный механизм регулировки плавности хода;
ac) Конденсор Аббе регулируемый по высоте с апертурной ирисовой диафрагмой , nA 1.25, держатель дополнительных фильтров;
ad) Коллектор системы освещения – с матовой линзой;
ae) Источник света – светодиод 3V0,5W Регулятор мощности 
af) Внешний источник питания с автоматическим определением напряжения;
ag) Электропитание – 110 - 220 В , 50- 60 Гц;
ah) Диапазон рабочих температур должен включать значения от  +18ºС до +35 ºС;
ai) Габариты  (Глубина х Высота х Ширина) не более 270 х 360 х 270 мм;
aj) Вес оборудования - 4.5 кг (нетто).
ak) микроскоп укомплектован иммерсионным маслом (не менее 10 мл);
al) микроскоп укомплектован защитным чехлом от пыли;
am) микроскоп оборудован необходимыми разъемами и слотами для  последующей доукомплектации  устройствами, позволяющими обеспечить дополнительные рабочие увеличения 20х - 2000х,.
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