Технические характеристики микроскопа СХ31

	№ п/п
	Наименование показателей
	Требуемые значения показателей

	1.
	Класс комплекса по качеству изображения не ниже лабораторного
	Наличие

	
	
	

	2.
	Методы исследования
	

	2.1
	В проходящем свете по методу светлого поля
	Наличие

	2.2
	Возможность дооснащения оборудованием для исследований в темном поле, фазовом контрасте и флуоресцентных исследований без замены штатива
	Наличие

	
	
	

	3.
	Штатив микроскопа
	

	3.1.
	Выполнен из металлических сплавов
	Наличие

	3.2.
	Ручки управления фокусом, положением препарата, настройками конденсора, яркостью лампы находятся в единой рабочей зоне
	Наличие

	3.3.
	Револьверная головка с наклоном внутрь, не менее чем на четыре объектива
	Наличие

	
	
	

	4.
	Механизм фокусировки
	

	4.1.
	Фокусировка осуществляется механическим перемещением предметного стола по вертикали
	Наличие

	4.2.
	Соосные рукоятки грубой и точной фокусировки справа и слева
	Наличие

	4.3.
	Величина полного хода фокусировки, не менее
	25 мм

	4.4.
	Возможность блокировки механизма фокусировки в требуемом положении 
	Наличие

	4.5.
	Регулировка усилия поворота ручки грубой фокусировки
	Наличие

	4.6.
	Грубый фокус имеет перемещение стола на оборот ручки, не менее
	36,8 мм

	4.7.
	Тонкий фокус имеет перемещение стола на оборот ручки, не более
	200 мкм

	
	
	

	5.
	Предметный стол
	

	5.1
	Сверхпрочное покрытие, стойкое к чистке и реактивам
	Наличие

	5.2
	Перемещение стола по осям X и Y мм, не менее
	76*50 мм

	5.3
	Размер стола, не менее
	188*134 мм

	5.4
	Координатные шкалы перемещения стола по осям X и Y с нониусами
	Наличие

	5.5.
	Препаратодержатель не менее чем на 2 предметных стекла
	Наличие

	5.6.
	Рукоятка предметного стола регулируется по высоте и по плавности хода
	Наличие

	5.7.
	Детали и узлы, позволяющие переставить ручки препаратоводителя справа налево и наоборот
	Наличие

	5.8.
	Детали и узлы, позволяющие сменить ориентацию пружинно-дугового зажима препаратодержателя справа налево и наоборот
	Наличие

	
	
	

	6.
	Бинокулярный тубус
	

	6.1.
	Угол наклона окулярных трубок, не менее
	30 град.

	6.2.
	Изменяемое межзрачковое расстояние в диапазоне, не менее
	48 – 75 мм

	6.3.
	Диоптрийная коррекция в одном из каналов тубуса, не менее
	5 диоптр

	
	
	

	7.
	Конденсор
	

	7.1.
	Числовая апертура не менее 
	1,25

	7.2.
	Регулируемая апертурная ирисовая диафрагма
	Наличие

	7.3.
	Обеспечение оптимального освещения объекта за счет реализации принципа Келлера
	Наличие

	7.4.
	Возможность перемещения вдоль оптической оси и центрирования с помощью центрировочных винтов относительно оптической оси
	Наличие

	7.5.
	Встроенный съёмный светофильтр коррекции цветового баланса
	Наличие

	
	
	

	8.
	Галогенный осветитель проходящего света
	

	8.1.
	Осветительная система проходящего света встроена в основание штатива и обеспечивает реализацию принципа Келера, а также обеспечивает равномерное освещение плоскости предмета при работе с объективами от 4х до 100х
	Наличие

	8.2.
	Осветительная система позволяет использование светофильтров
	Наличие

	8.3.
	Мощность галогенного источника света, не менее
	30 Вт

	8.4.
	Напряжение питания галогенной лампы, не более
	6 В

	8.5.
	Узел крепления галогенной лампы обеспечивает возможность самостоятельной замены лампы пользователем и самоцентрируемость лампы относительно оптической системы
	Наличие

	
	
	

	9.
	Объективы
	

	9.1.
	Планахромат без иммерсии увеличением 4х и числовой апертурой не менее 0.1, рабочий отрезок не менее 18.5 мм
	Наличие

	9.2.
	Планахромат без иммерсии увеличением 10х и числовой апертурой не менее 0.25, рабочий отрезок не менее 10.5 мм
	Наличие

	9.3.
	Планахромат без иммерсии увеличением 40х и числовой апертурой не менее 0.65, рабочий отрезок не менее 0.6 мм
	Наличие

	9.4.
	Планахромат масляной иммерсии увеличением 100х и числовой апертурой не менее 1.25, рабочее расстояние не менее 0.13 мм, для работы с покровными стеклами любой толщины
	Наличие

	9.5.
	Объективы рассчитаны на длину тубуса «бесконечность»
	Наличие

	9.6.
	Объективы свободны от хроматической разности увеличения
	Наличие

	9.7.
	Объективы имеют свободный от хроматической окраски фон (работа с окулярами без компенсационного действия)
	Наличие

	
	
	

	10.
	Окуляры
	

	10.1.
	Увеличение
	10х

	10.2.
	Линейное поле окуляров, не менее
	20 мм

	10.3.
	Возможность работы в очках
	Наличие

	10.4.
	Антибликовые насадки на окуляры
	Наличие

	10.5.
	Крепление окуляров в гнездах тубуса
	Наличие

	
	
	

	11.
	Аксессуары в комплекте поставки
	

	11.1.
	Кабель питания от электросети 110-240В
	Наличие

	11.2.
	Чехол пылезащитный
	Наличие

	11.3.
	Ключ для крепления/снятия тубуса
	Наличие

	11.4.
	Запасная галогенная лампа 
	Наличие

	
	
	

	12.
	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ
	Наличие

	
	
	

	
	
	

	
	
	


