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ДИАХИМ-ГЕМИСТЕЙН-Р (КЛАССИК)
Инструкция по применению красителя азур-эозин по Романовскому.
	Кат.№ 436


	Только  для  in vitro  диагностики!


	ПРИНЦИП МЕТОДА:

Краситель Диахим - Гемистейн-Р (классик) в растворе, далее по тексту - краситель, предназначен для применения в качестве красителя форменных элементов крови при окраске препаратов периферической крови.
Состав набора и условия хранения:

1. Краситель азур-эозин по Романовскому - 1 флакон (1 л).

 Хранение красителя должно проводиться при температуре от 0(С до +25(С в крытых вентилируемых помещениях вдали от кислот и щелочей, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, в течение всего срока годности (1 год).

 Краситель стабилен после вскрытия флакона в течение всего срока годности при условии достаточной герметизации флакона.

 Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению красителя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

 Потенциальный риск применения набора – класс 2б.

 При работе с набором необходимо соблюдать "Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР" (Москва, 1981 г.).

 При работе с биологическими жидкостями следует надевать одноразовые резиновые перчатки, так как исследуемый материал является потенциально инфицированным, способным длительное время сохранять или передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции. Все использованные материалы дезинфицировать в соответствии с требованиями МУ-287-113.

ОБОРУДОВАНИЕ:

· секундомер;

· микроскоп;

· рН-метр;

· цилиндры мерные вместимостью 25 - 1000 мл;

· стекла предметные;

· бумага фильтровальная;

· перчатки резиновые;

· калий фосфорнокислый однозамещенный;

· натрий фосфорнокислый двузамещенный;

· вода дистиллированная.

ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ:
 Для приготовления рабочего раствора красителя необходимо использование забуференной (рН 6,8 – 7, 2) воды. Для этих целей можно использовать реагенты производства НПФ «АБРИС+» «Диахим-ГемиСтейн-Буфер-Г» кат.№ 463 или кат.№ 464 , или приготовить самостоятельно.
 Приготовление забуференной воды:

 Вариант 1: Использовать «Диахим-ГемиСтейн-Буфер-Г», кат.№ 463.

Приготовить согласно инструкции по применению.

 Вариант 2: Использовать «Диахим-ГемиСтейн-Буфер-Г», кат.№ 464.

Приготовить согласно инструкции по применению.
	Вариант 3: Взвесить на аналитических весах с точностью ( 0,01 г 9,50 г натрия фосфорнокислого двузамещенного безводного или 22,70 г натрия фосфорнокислого двузамещенного 12-водного; навеску перенести в мерный цилиндр вместимостью 1000 мл, добавить 900 мл дистиллированной воды, перемешать до растворения, довести до 1000 мл дистиллированной водой и тщательно перемешать (раствор 1).

 Взвесить на аналитических весах с точностью ( 0,01 г 9,07 г калия фосфорнокислого однозамещенного; навеску внести в мерный цилиндр вместимостью 1000 мл, добавить 900 мл дистиллированной воды, перемешать до растворения, довести до 1000 мл дистиллированной водой и тщательно перемешать (раствор 2). 

 Внести в мерный цилиндр вместимостью 1000 мл 63 мл раствора 1 и 37 мл раствора 2, довести до 1000 мл дистиллированной водой и определить рН полученной забуференной воды на рН-метре; рН должен находиться в диапазоне 6,8 - 7,2.

 Полученную забуференную воду можно хранить при комнатной температуре (+18 - 25(С).

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА (методика окраски):

 Мазки необходимо зафиксировать фиксатором-красителем по Май-Грюнвальду или типа Лейшмана в течение 2-3 минут. Непосредственно перед окраской приготовить рабочий раствор: смешать краситель с забуференной водой в соотношении 1:20 - 1:45 и профильтровать. Полученный рабочий раствор красителя можно использовать в течение 6 часов.

 Зафиксированные мазки крови поместить в рабочий раствор красителя, по истечении 20-45 мин препараты промыть проточной водой 1-2 сек, высушить на воздухе и микроскопировать.

РЕЗУЛЬТАТ ОКРАСКИ:
 Окраска форменных элементов крови должна быть следующей:

 эритроциты - розовые, розовые с серым или бежевым оттенком, бежево-коричневые;

 тромбоциты - розово-фиолетовые или фиолетовые;

 ядра лимфоцитов, моноцитов и нейтрофилов - фиолетовые;

 цитоплазма лимфоцитов - голубая, серо-голубая или сине-голубая;

 цитоплазма моноцитов - серо-голубая;

 цитоплазма нейтрофилов - бледно-розовая или розово-серая;

 зернистость нейтрофилов - фиолетовая или красно-фиолетовая;

 зернистость эозинофилов - оранжево-красная, розово-красная или розово-фиолетовая;

 зернистость базофилов - фиолетовая.




