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ДИАХИМ-РЕАГЕНТЫ ДЛЯ КАМЕРЫ ГОРЯЕВА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ В КАМЕРЕ ГОРЯЕВА
	Кат.№ 449

1250 исследований для подсчета лейкоцитов, 125 исследований для подсчета эритроцитов, 125 исследования для подсчета тромбоцитов

	Только  для  in vitro  диагностики!


	НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для подсчета форменных элементов крови в камере Горяева, далее по тексту – набор, предназначен для подсчета лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов в камере Горяева в клинико-диагностических лабораториях.
ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Состав: 
Реагент для подсчета лейкоцитов – 1 флакон (500 мл)

Реагент для подсчета эритроцитов – 1 флакон (500 мл)

Реагент для подсчета тромбоцитов – 1 флакон (500 мл)

Число анализируемых проб: 1250 исследований для подсчета лейкоцитов, 125 исследований для подсчета эритроцитов, 125 исследования для подсчета тромбоцитов.
Принцип метода: 
Подсчет лейкоцитов.  

Подсчет лейкоцитов под микроскопом в определенном числе квадратов счетной камеры и расчет их количества в 1 л крови с учетом разведения крови и объема счетной камеры.

Подсчет эритроцитов

Подсчет эритроцитов под микроскопом в определенном числе квадратов счетной камеры и перерасчет на 1 мкл или 1 л крови в соответствии с объемом и разведением крови.

Подсчет тромбоцитов

Подсчет числа тромбоцитов в разведенной крови в счетной камере с применением фазово-контрастного устройства и расчет их количества в 1 мкл или 1 л крови.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

 Потенциальный риск применения набора – класс 1.

 Все компоненты в используемых концентрациях являются нетоксичными.

 При работе с набором необходимо соблюдать "Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы  Министерства здравоохранения СССР (Москва, 1981 г.).

 При работе с биологическими жидкостями следует надевать одноразовые резиновые перчатки, так как исследуемый материал является потенциально инфицированным, способным длительное время сохранять или передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции. Все использованные материалы дезинфицировать в соответствии с требованиями МУ-287-113.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид реагентов:

Реагент для подсчета лейкоцитов – прозрачная жидкость голубого цвета

Реагент для подсчета эритроцитов – бесцветная, прозрачная жидкость

Реагент для подсчета тромбоцитов – бесцветная, прозрачная жидкость
	Основные показатели:

Окраска лейкоцитов – мелкие, хорошо преломляющие свет, образования

Окраска эритроцитов – мелкие, хорошо преломляющие свет, образования

Окраска тромбоцитов – мелкие, хорошо преломляющие свет, образования
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ:
· колбы конические вместимостью 100 мл, 200 мл;

· бумага фильтровальная лабораторная;

· секундомер;
· вода дистиллированная;

· перчатки резиновые;

· камера Горяева;
· цилиндры мерные;
· бумага фильтровальная;

· микроскоп;
· пробирки;
· чашка Петри.
АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПРОБЫ

Исследуемый материал: периферическая или венозная кровь.
ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА:

1. Подсчет лейкоцитов:

1. Исследуемую кровь разводят в 20 раз, для этого в сухую пробирку набирают 0,4 мл Реагента и 0,02 мл крови (можно использовать стабилизированную венозную кровь);

2. Тщательно перемешивают (пипетируют) и оставляют на 20-30 мин;

3. Подготавливают камеру Горяева;

4. Заполняют ее перемешанной разведенной кровью с реагентом;

5. Заполненную камеру оставляют в горизонтальном положении на 1 мин для оседания лейкоцитов.
Подсчет проводят не позднее 2-4 часов после взятия крови. Производят подсчет лейкоцитов при малом увеличении (окуляр 10х, объектив 8х) подсчитывают лейкоциты в 100 больших квадратах, что соответствует 1600 малым. Лейкоциты считаются по всей сетке в больших квадратах, не разделенных на малые квадраты и полосы, начиная с верхнего левого угла сетки. Считают клетки, расположенные внутри квадрата и лежащие на любых двух линиях, чтобы дважды не подсчитывать одну и ту же клетку.

 Расчет числа лейкоцитов в 1 мкл крови производят по формуле:

Х = а х 250 х 20 / 100 = а х 5000 / 100 = а х 50

где Х – число лейкоцитов в 1 мкл крови,

       а - число лейкоцитов, сосчитанных в 100 больших квадратах счетной камеры,

      20  – разведение крови,

      100    -  число больших квадратов,

      250ˉ¹мм2 - площадь одного большого квадрата.

Примечание. Вся используемая стеклянная посуда и камера Горяева должны быть тщательно вымыты, иначе грязевые и пылевые частицы, сходные по размеру с лейкоцитами, могут быть ошибочно учтены при подсчете. При подсчете лейкоцитов неизбежна ошибка в 6-8% случаев.


	2. Подсчет эритроцитов:

1. Исследуемую кровь разводят в 200 раз, для этого в сухую пробирку набирают 4 мл Реагента и 0,02 мл крови;

2. Тщательно перемешивают (пипетируют) и оставляют на 20-30 мин;

3. Подготавливают камеру Горяева;

4. Заполняют ее перемешанной разведенной кровью с реагентом;

5. Заполненную камеру оставляют в горизонтальном положении на 1 мин для оседания эритроцитов.

Подсчет проводить не позднее 3 часов после взятия крови. Производят подсчет эритроцитов в 5 больших квадратах, разделенных на 16 малых, т.е. в 80 малых квадратах. Рекомендуется считать клетки в квадратах, расположенных по диагонали сетки. 

 Расчет числа эритроцитов в 1 мкл крови производят по формуле:

 Х = а х 4000 х 200 / 80 = а х 800 000 / 80 = а х 10 000

где  Х – число эритроцитов в 1 мкл крови,

       а - число эритроцитов, сосчитанных в 5 больших квадратах счетной камеры,

      200 – разведение крови,

      80 - число малых квадратов,

      4000ˉ¹мм2 - площадь одного малого квадрата.

Примечание. Вся используемая стеклянная посуда и камера Горяева должны быть тщательно вымыты, иначе грязевые и пылевые частицы, сходные по размеру с эритроцитами, могут быть ошибочно учтены при подсчете.

3. Подсчет тромбоцитов:

Для подсчета тромбоцитов используется венозная кровь. В качестве антикоагулянта применяется ЭДТА. При взятии капиллярной крови из пальца высока вероятность агрегации тромбоцитов. Перед исследованием необходимо убедиться в отсутствии сгустков крови.

1. Исследуемую кровь разводят в 200 раз, для этого в сухую пробирку набирают 4 мл Реагента и 0,02 мл крови;
2. Перемешивают и оставляют на 20-30 мин для гемолиза эритроцитов;
3. Подготавливают камеру Горяева;
4. Заполняют ее перемешанной разведенной кровью с реагентом;

5. Счетную камеру помещают во влажную среду (чашка Петри с влажной фильтровальной бумагой) на 5 мин для оседания тромбоцитов.
Используется объектив 40х, производят подсчет тромбоцитов в 25 больших квадратах счетной камеры.

Тромбоциты выглядят как мелкие, хорошо преломляющие свет образования. Расчет числа тромбоцитов в 1 мкл крови производят по формуле:

    Х = а х 250 х 200 / 25 = а х 50 000 / 25 = а х 2 000 

где Х – число тромбоцитов в 1 мкл крови,

       а - число тромбоцитов, сосчитанных в 25 больших квадратах счетной камеры,

      200 – разведение крови,

      25 - число больших квадратов,

      250ˉ¹мм2 - площадь одного большого квадрата.

Практически число сосчитанных тромбоцитов умножают на 2000. В пересчете на 1 л крови умножают на 1000000.

Примечание. Вся используемая стеклянная посуда и камера Горяева должны быть тщательно вымыты, иначе грязевые и пылевые частицы, сходные по размеру с тромбоцитами, могут быть ошибочно учтены при подсчете.
	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Транспортирование.

Транспортирование набора производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от +18(С до +25(С.

Хранение.

Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в крытых вентилируемых помещениях, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от +18(С до +25(С в течение всего срока годности.

Эксплуатация.

Компоненты набора стабильны после вскрытия флаконов при температуре от +18(С до +25(С в течение всего срока годности при условии достаточной герметизации флакона.

Утилизация.

Наборы с истекшим сроком годности, а также бракованные наборы, являются медицинскими отходами с классом опасности А. Сбор, накопление и хранение вышеуказанных наборов должны осуществляться на специально выделенном участке в емкостях (пакетах) с надписью «Отходы. Класс А» персоналом, прошедшим соответствующий инструктаж. Транспортирование отходов для утилизации должно осуществляться уполномоченной специализированной организацией. Утилизация, а так же мероприятия по подготовке и отправке бракованных наборов и наборов с истекшим сроком годности на утилизацию проводятся в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению раствора. 

Срок годности: 1 год со дня приемки ОТК предприятия-изготовителя.

Адрес предприятия: 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, лит. М, 2-й этаж.

тел./факс: 8-800-333-73-24 (бесплатный по России),

тел.: 8(812) 740-19-92, 8-981-857-19-33
e-mail: abris@abrisplus.ru;

http://www. abrisplus.ru
Дата утверждения: 11.01.2016 г.
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