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ДИАХИМ-УРИСТЕЙН
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СУПРАВИТАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ОСАДКА МОЧИ
	Кат.№ 457
 200 проб

	Только  для  in vitro  диагностики!


	НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для суправитальной окраски осадка мочи, далее по тексту – набор, предназначен для суправитальной (без предварительной фиксации) окраски осадка мочи в клинико-диагностических лабораториях.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Состав: 
Краситель №1 (синий) (1 флакон, 50мл)
Краситель №2 (красный) (1 флакон, 50мл)
Число анализируемых проб: 200 проб.

Принцип метода: форменные элементы окрашиваются красителями, входящими в состав набора, в соответствии с морфологическими особенностями. Красители предназначены для стандартного и более четкого определения и идентификации клеток, особенно атипичных, и других элементов осадка мочи. Суправитальная окраска позволяет провести дифференциацию клеток плоского и переходного эпителия, отличить при увеличении 400х клетки почечного эпителия от лейкоцитов. В нативных препаратах очень сложно оценить степень цилиндрурии, представленной бесцветными нежными гиалиновыми цилиндрами. Суправитальный краситель делает гиалиновые цилиндры  хорошо различимыми, окрашивая их в голубой цвет. Различное восприятие окраски  гиалиновыми и восковидными цилиндрами позволяет легко отличать их друг от друга.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА:

Суправитальная окраска позволяет провести дифференциацию клеток плоского и переходного эпителия, отличить при увеличении 400х клетки почечного эпителия от лейкоцитов. Различное восприятие окраски  гиалиновыми и восковидными цилиндрами позволяет легко отличать их друг от друга. Результаты окраски - цитоплазма форменных элементов окрашивается в розовый цвет, ядра в синий цвет.


	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

 Потенциальный риск применения набора – класс 1.

 Все компоненты в используемых концентрациях являются нетоксичными.

При работе с красителями, входящими в состав набора, следует соблюдать осторожность и не допускать попадания реагентов на кожу и слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. При проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.

При работе с набором необходимо соблюдать "Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы  Министерства здравоохранения СССР (Москва, 1981 г.).

 При работе с биологическими жидкостями следует надевать одноразовые резиновые перчатки, так как исследуемый материал является потенциально инфицированным, способным длительное время сохранять или передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции. Все использованные материалы дезинфицировать в соответствии с требованиями МУ-287-113.
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	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ:
· лотки для сушки и окраски мазков;

· штатив для просушивания окрашенных стёкол на воздухе в вертикальном или наклонном положении;

· штатив («рельсы») для окраски мазков на предметных стёклах;

· емкости для фиксации и окраски;

· пинцет или щипцы для взятия предметных стёкол с препаратами;

· стёкла предметные и покровные;
· микроскоп;

· секундомер;

· чашки Петри;
· вода дистиллированная;

· масло иммерсионное;

· перчатки резиновые;
· пробирки центрифужные;
· бумага фильтровальная;
· центрифуга.
АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПРОБЫ

Исследуемый материал: свежая моча. Препараты, приготовленные из исследуемого материала, могут храниться 3 - 5 дней при комнатной температуре.
ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ:

Приготовление осадка мочи:

В центрифужную пробирку наливают после размешивания 10-12 мл мочи, центрифугируют со скоростью 1500-2000 об/мин в течение 10-15 минут. Надосадочную мочу сливают быстрым движением (опрокидывают пробирку), а осадок размешивают пипеткой. Каплю осадка помещают на предметное стекло.

Приготовление рабочего раствора:

Для приготовления рабочего раствора смешать реактив № 1 и реактив № 2 в соотношении 1:1. Раствор стабилен 3 месяца. При образовании осадка смесь профильтровать (желательно фильтровать каждые 2 недели).

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА:

К капле осадка мочи добавить с помощью пипетки 50 мкл (1-2 капли) рабочего раствора и перемешать. Через 5 мин накрыть окрашенный осадок мочи покровным стеклом размером 18х18 мм или 22х22 мм. Микроскопическое исследование окрашенного осадка проводить сначала при увеличении 80х, 100х или 200х, а затем на большом 400х.


	Результаты окраски:

Цитоплазма окрашивается от бледно-розового до ярко розового, ядра – от синего до темно-синего цвета.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Транспортирование.

Транспортирование набора производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от +2(С до +25(С.

Хранение.

Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в крытых вентилируемых помещениях, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от +2(С до +25(С в течение всего срока годности.

Эксплуатация.

Компоненты набора стабильны после вскрытия флаконов при температуре от +2(С до +25(С в течение всего срока годности при условии достаточной герметизации флаконов.

Рабочий раствор хранить при температуре от +2(С до +25(С. Стабилен 3 месяца.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению раствора. 

Срок годности: 1 год со дня приемки ОТК предприятия-изготовителя.




