	№ п/п
	Наименование
	Технические (функциональные) характеристики

	1
	Дозатор лабораторный механический 1-канальный переменного объема 100-1000 мкл Transferpette S или эквивалент

	Объем от 100-1000 мкл                                             

Шаг дозирования  не  более 1 мкл   
Погрешность  при  номинальном  объеме  не  более +/- 0,6%     
Механические одноканальные дозаторы работают по принципу воздушного вытеснения и пригодны для дозирования растворов и биологических сред.                                                                                            Нижняя часть дозатора должна быть удлиненная, зауженная для проникновения в сосуды с узкой горловиной                                                                                        
Дозатор должен иметь специальный фиксатор для предотвращения случайного изменения объема в процессе дозирования.
4-х значный цифровой дисплей со встроенной линзой, которая  обеспечивает  хорошую  видимость  цифр  с  любого  угла  наклона  дозатора, с вертикальным расположением цифр сбоку на корпусе дозатора.                                                                                                                                             Посадочный конус ступенчатой формы должен обеспечивать надежную посадку наконечников разных производителей.                                                                                                                                              Дозаторы должны иметь функцию измерения неизвестного объема жидкости в пробирке или лунке микротитровального планшета.                                                                                             Дозаторы  должны  иметь  окно  идентификации  пользователя, расположенное  на  поддерживающем  крючке.В  комплекте  с  каждым  дозатором должно  быть  не  менее  3х  пластиковых  окон  разного  цвета и силиконовая  смазка  с кисточкой.                                                                                               Дозаторы  должны  полностью подвергаться автоклавированию  при 121 С, 2 атм.., 20 мин.                                                                                                                                          Дозатор  должен  иметь  функцию Easy Calibration, позволяющую  произвести  калибровку  дозатора  самим пользователем непосредственно  в лаборатории  без использования калибровочных инструментов                                                                                                                                                                                   Документы: регистрационное удостоверение МЗ РФ, свидетельство о первичной  метрологической поверке, инструкция на русском языке.                                                                                         Гарантия на оборудование – не менее 12 месяцев.                                      

	2
	Дозатор лабораторный механический 1-канальный переменного объема 20-200 мкл Transferpette S или эквивалент

	Объем 20-200 мкл           

Шаг  дозирования  не  более 0,2 мкл  
Погрешность  при  номинальном  объеме  не  более +/- 0,6%  

Механические одноканальные дозаторы работают по принципу воздушного вытеснения и пригодны для дозирования растворов и биологических сред.                                                                                            Нижняя часть дозатора должна быть удлиненная, зауженная для проникновения в сосуды с узкой горловиной                                                                                        
Дозатор должен иметь специальный фиксатор для предотвращения случайного изменения объема в процессе дозирования.
4-х значный цифровой дисплей со встроенной линзой, которая  обеспечивает  хорошую  видимость  цифр  с  любого  угла  наклона  дозатора, с вертикальным расположением цифр сбоку на корпусе дозатора.                                                                                                                                             Посадочный конус ступенчатой формы должен обеспечивать надежную посадку наконечников разных производителей.                                                                                                                                              Дозаторы должны иметь функцию измерения неизвестного объема жидкости в пробирке или лунке микротитровального планшета.                                                                                             Дозаторы  должны  иметь  окно  идентификации  пользователя, расположенное  на  поддерживающем  крючке.В  комплекте  с  каждым  дозатором должно  быть  не  менее  3х  пластиковых  окон  разного  цвета и силиконовая  смазка  с кисточкой.                                                                                               Дозаторы  должны  полностью подвергаться автоклавированию  при 121 С, 2 атм.., 20 мин.                                                                                                                                          Дозатор  должен  иметь  функцию Easy Calibration, позволяющую  произвести  калибровку  дозатора  самим пользователем непосредственно  в лаборатории  без использования калибровочных инструментов                                                                                                                                                                                   Документы: регистрационное удостоверение МЗ РФ,   свидетельство о первичной метрологической поверке, инструкция на русском языке.                                                                                         Гарантия на оборудование – не менее12 месяцев. 

	3
	Дозатор лабораторный мех.1-канальный перемен.объема 10-100 мкл Transferpette S или эквивалент

	Объем 10-100 мкл             

Шаг  дозирования  не  более 0,1 мкл   
Погрешность  при  номинальном  объеме  не  более +/- 0,6%
Механические одноканальные дозаторы работают по принципу воздушного вытеснения и пригодны для дозирования растворов и биологических сред.                                                                                            Нижняя часть дозатора должна быть удлиненная, зауженная для проникновения в сосуды с узкой горловиной                                                                                        
Дозатор должен иметь специальный фиксатор для предотвращения случайного изменения объема в процессе дозирования.
4-х значный цифровой дисплей со встроенной линзой, которая  обеспечивает  хорошую  видимость  цифр  с  любого  угла  наклона  дозатора, с вертикальным расположением цифр сбоку на корпусе дозатора.                                                                                                                                             Посадочный конус ступенчатой формы должен обеспечивать надежную посадку наконечников разных производителей.                                                                                                                                              Дозаторы должны иметь функцию измерения неизвестного объема жидкости в пробирке или лунке микротитровального планшета.                                                                                             Дозаторы  должны  иметь  окно  идентификации  пользователя, расположенное  на  поддерживающем  крючке.В  комплекте  с  каждым  дозатором должно  быть  не  менее  3х  пластиковых  окон  разного  цвета и силиконовая  смазка  с кисточкой.                                                                                               Дозаторы  должны  полностью подвергаться автоклавированию  при 121 С, 2 атм.., 20 мин.                                                                                                                                          Дозатор  должен  иметь  функцию Easy Calibration, позволяющую  произвести  калибровку  дозатора  самим пользователем непосредственно  в лаборатории  без использования калибровочных инструментов                                                                                                                                                                                   Документы: регистрационное удостоверение МЗ РФ,   свидетельство о первичной метрологической поверке, инструкция на русском языке.                                                                                         Гарантия на оборудование – не менее 12 месяцев. 

	4
	Дозатор лабораторный мех.1-канальный постоян.объема 50 мкл Transferpette S или эквивалент    
	Объем 50 мкл 
Погрешность  при  номинальном  объеме  не  более +/- 0,8%
Материал поршня  - нержавеющая  сталь   
Механические одноканальные дозаторы работают по принципу воздушного вытеснения и пригодны для дозирования растворов и биологических сред.                                                                                            Нижняя часть дозатора должна быть удлиненная, зауженная для проникновения в сосуды с узкой горловиной                                                                                        
Дозатор должен иметь специальный фиксатор для предотвращения случайного изменения объема в процессе дозирования.
4-х значный цифровой дисплей со встроенной линзой, которая  обеспечивает  хорошую  видимость  цифр  с  любого  угла  наклона  дозатора, с вертикальным расположением цифр сбоку на корпусе дозатора.                                                                                                                                             Посадочный конус ступенчатой формы должен обеспечивать надежную посадку наконечников разных производителей.                                                                                                                                              Дозаторы должны иметь функцию измерения неизвестного объема жидкости в пробирке или лунке микротитровального планшета.                                                                                             Дозаторы  должны  иметь  окно  идентификации  пользователя, расположенное  на  поддерживающем  крючке.В  комплекте  с  каждым  дозатором должно  быть  не  менее  3х  пластиковых  окон  разного  цвета и силиконовая  смазка  с кисточкой.                                                                                               Дозаторы  должны  полностью подвергаться автоклавированию  при 121 С, 2 атм.., 20 мин.                                                                                                                                          Дозатор  должен  иметь  функцию Easy Calibration, позволяющую  произвести  калибровку  дозатора  самим пользователем непосредственно  в лаборатории  без использования калибровочных инструментов                                                                                                                                                                                   Документы: регистрационное удостоверение МЗ РФ,   свидетельство о первичной метрологической поверке, инструкция на русском языке.                                                                                         Гарантия на оборудование – не менее 12 месяцев.

	5
	Дозатор лабораторный мех.1-канальный постоян.объема 100 мкл   Transferpette S или эквивалент
	Объем 100 мкл   
Погрешность  при  номинальном  объеме  не  более +/- 0,6% 

Механические одноканальные дозаторы работают по принципу воздушного вытеснения и пригодны для дозирования растворов и биологических сред.                                                                                            Нижняя часть дозатора должна быть удлиненная, зауженная для проникновения в сосуды с узкой горловиной                                                                                        
Дозатор должен иметь специальный фиксатор для предотвращения случайного изменения объема в процессе дозирования.
4-х значный цифровой дисплей со встроенной линзой, которая  обеспечивает  хорошую  видимость  цифр  с  любого  угла  наклона  дозатора, с вертикальным расположением цифр сбоку на корпусе дозатора.                                                                                                                                             Посадочный конус ступенчатой формы должен обеспечивать надежную посадку наконечников разных производителей.                                                                                                                                              Дозаторы должны иметь функцию измерения неизвестного объема жидкости в пробирке или лунке микротитровального планшета.                                                                                             Дозаторы  должны  иметь  окно  идентификации  пользователя, расположенное  на  поддерживающем  крючке.В  комплекте  с  каждым  дозатором должно  быть  не  менее  3х  пластиковых  окон  разного  цвета и силиконовая  смазка  с кисточкой.                                                                                               Дозаторы  должны  полностью подвергаться автоклавированию  при 121 С, 2 атм.., 20 мин.                                                                                                                                          Дозатор  должен  иметь  функцию Easy Calibration, позволяющую  произвести  калибровку  дозатора  самим пользователем непосредственно  в лаборатории  без использования калибровочных инструментов                                                                                                                                                                                   Документы: регистрационное удостоверение МЗ РФ,   свидетельство о первичной метрологической поверке, инструкция на русском языке.                                                                                         Гарантия на оборудование – не менее12 месяцев.


