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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
       1.1. Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством и принципом работы, основными правилами эксплуатации и обслуживания термостата электрического суховоздушного ТС-1/80 СПУ (в дальнейшем - термостата).

     1.2. Данное руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации термостата должно находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
     2.1. Термостат предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических службах институтов, больниц, поликлиниках и других учреждениях здравоохранения.

      Термостат обеспечивает непрерывное измерение температуры в рабочей камере и ее визуальную индикацию.

      2.2. Термостат работает от сети переменного напряжения ~220В ±10%, частотой - 50Гц.

      2.3. Термостат отнесен в виду климатического исполнения - УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

      2.4. Термостат имеет объем камеры 80 литров.

Внимание! В связи с постоянным усовершенствованием изделия, внесением конструктивных изменений, повышающих надежность и улучшающих условия эксплуатации, возможны незначительные расхождения между конструкцией термостата и настоящим руководством по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

      3.1. Основные технические характеристики термостата приведены в табл. 1.

 Таблица 1

	Наименование параметра
	Значение 
параметра
	Примечание

	                               1
	       2
	              3

	1.Максимальный температурный диапазон термостатирования,   (С
	от  Токр+5  до  +60
	Токр.-температура окружающего воздуха

	2.Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме, (С, не более:

           до +45( включительно

           от +45( до +60(
	от -1 до +1

от -1 до +2
	До выхода на установившийся тепловой режим температура в рабочей камере может превышать заданную на большую величину

	3.Максимальное отклонение температуры в любой точке рабочей камеры от средней, (С 
	(0,4
	

	4.Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин, не более
	120
	

	5.Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, ч., не менее
	500
	

	6.Потребляемая мощность термостата, Вт, не более
	250
	

	7.Размеры рабочей камеры, мм, не менее:

      - длина

      - ширина (глубина до дверцы)

      - высота
	396
393
496
	

	8.Габаритные размеры термостата, мм, не более:

      - длина

      - ширина 

      - высота
	525

521
721
	

	9.Масса термостата,  кг, не более:

      - без принадлежностей

      - с принадлежностями и ЗИП
	36
40
	

	10.Средний срок службы,  лет, не менее
	10
	


    3.2. Камера термостата имеет подсветку и вентилятор.

  3.3. Термостат при эксплуатации должен быть устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ15150 для вида климатического воздействия УХЛ4.2 и эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от +10 до +35(С, относительной влажности до 80% при +25(С, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

4.КОМПЛЕКТНОСТЬ

      4.1. Комплект поставки термостата приведен в табл.2

                                                                                                                Таблица 2

	Наименование
	К- во
	Примечание

	Термостат ТС-1/80  СПУ
	1 шт.
	

	Ножки
Винт M6-6gх16.58.016

Шайба С6.04.016
	4 шт.
4 шт.

4 шт.
	

	Комплект запасных частей: вставка плавкая

ВП1-1-3,15А         АГО.481.303.ТУ
	2 шт.
	

	Комплект инструмента и принадлежностей:

Полка
	2 шт
	

	Упаковка
	1к-т.
	

	Руководство по эксплуатации
	1экз.
	

	Подставка под термостат в том числе:

Рама

Ножка

Винт М6-6gх50.58.016 ГОСТ 17473-80

Гайка М6-6Н.5.016 ГОСТ 5927-70

Шайба 6.65Г.016 ГОСТ 6402-70

Шайба С6.04.016 ГОСТ 11371-78

Упаковка
	1 шт.

4 шт

8 шт.

8 шт.

8 шт.

8 шт.

1к-т.
	По отдельному заказу



	Схема электрическая принципиальная

Перечень элементов
	1экз. 1экз.
	По отдельному заказу


5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

      5.1. По типу защиты от поражения электрическим током эксплуатирующего персонала термостат должен соответствовать ГОСТ Р 51350 по классу защиты I.

     5.2. Подключение к сети термостата осуществляется с помощью розетки с заземляющим контактом типа F.

      Заземляющий контакт розетки необходимо  присоединить к контуру заземления с сопротивлением не более 4 Ом.

      5.3. Присоединение розетки к сети и проверку сопротивления заземления должен проводить аттестованный специалист, допущенный к работе с электроустановками напряжением до 1000В.

      5.4. Для предотвращения поражения электрическим током эксплуатирующего персонала ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать с незаземленным термостатом или неисправным контуром заземления;

- использовать в качестве заземления тепловую, газовую, канализационную системы, трубопроводы горючих жидкостей и т.п. устройств;

- включать термостат в сеть при наличии видимых повреждений розетки, вилки или соединительного шнура;

- разбирать термостат или менять предохранитель, не отключив его от сети;

- помещать объект термостатирования непосредственно на дно термостата.

      Внимание! Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий термостат, перед началом работы должен изучить данный документ.
Внимание! Температура внутри камеры должна быть ниже температуры воспламенения или точки сублимации загружаемого материала.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

      6.1. После доставки термостата к потребителю должна проводиться приемка от транспортной организации, при которой производится внешний осмотр упаковки на отсутствие повреждений упаковочного ящика в процессе транспортирования и хранения транспортной  организацией.

      Если при приемке термостата от транспортной организации будет обнаружено повреждение упаковки, то составляется коммерческий акт, а при доставке термостата автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.

      6.2. При отсутствии повреждений упаковки распаковать термостат после выдержки его в условиях, указанных в п.3.3 настоящего руководства по эксплуатации не менее 4 часов, а при ее повреждении - после выполнения действий, указанных в п.6.1.

      После вскрытия упаковки проверяется комплектность в соответствии с  разделом 4 настоящего руководства по эксплуатации и производится внешний осмотр термостата на отсутствие механических повреждений.

      Претензии по комплектности поставки или на механические повреждения рассматриваются только при отсутствии повреждений упаковки.

      6.3. Для ввода термостата в эксплуатацию потребитель обязан обеспечить необходимые условия, оговоренные в разделе 2 настоящего руководства по эксплуатации.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

      7.1. Для подготовки термостата к работе необходимо:

- 
закрепить 4 ножки винтами;

      -
протереть полки и внутренние поверхности камеры термостата тампоном из мягкой материи, смоченным в 3% растворе перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос».

      Внимание! Попадание раствора на температурный датчик, расположенный в верхней части рабочей камеры, и внутрь, за пределы рабочей камеры, на панель и устройство управления может привести к нарушению работоспособности изделия.
      Внимание! Категорически запрещается производить огневую дезинфекцию изделия.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

     8.1. Разместить объекты термостатирования на полках камеры и закрыть дверь. Объекты термостатирования следует загружать в таком количестве и таким образом, чтобы не препятствовать свободному прохождению воздуха к каждому объекту.

      8.2. Включить термостат в сеть с помощью сетевой вилки. 

      8.3. Включить переключатель «СЕТЬ» (находится на панели под дверью термостата) при этом на цифровом табло панели управления, находящейся на двери термостата (рис.1), высвечивается текущая температура в камере термостата.

Если заданная температура больше чем температура в камере, включатся индикатор «НАГРЕВ», находящийся на панели под дверью термостата, и светодиодный индикатор на цифровом табло. Индикаторы сигнализируют о включении нагревателя.

8.4. При необходимости корректировки программы нажать клавишу «Р» при этом на цифровом табло высветится заданная ранее температура в мигающем режиме, а в крайнем правом разряде цифрового индикатора высветится точка.

Установить клавишами «▲» «▼» на панели управления требуемую температуру в рабочей камере, контролируя её по показаниям цифрового табло. 

8.5. Для включения термостата в работу и для записи в память введённой информации нажать клавишу «Р», при этом на цифровом табло высветится текущая температура в камере, а  точка в правом разряде цифрового индикатора погаснет.

8.6. Введенная температура сохраняется в памяти термостата при выключении питания.

 Внимание! Индикатор «НАГРЕВ» может светиться непрерывно или в импульсном режиме.

8.7. При включении индикатора «АВАРИЯ», сигнализирующем об аварийном превышении температуры, необходимо выключить термостат и принять меры к устранению неисправностей.
      Внимание! До выхода на установившийся тепловой режим температура в рабочей камере на непродолжительное время может превышать заданную.

       8.8. При необходимости можно включить освещение камеры (кнопка «СВЕТ» находится на лицевой панели под дверью термостата). Свет включен при принудительном удержании кнопки в нажатом положении. В упрощенном варианте термостата лампа «СВЕТ» отсутствует.

     8.9. При работе термостата переключатель «ВЕНТ», находящийся под дверью термостата, должен быть включён.

Вентилятор в камере термостата можно выключить, выключив переключатель «ВЕНТ», однако необходимо учитывать, что при этом точность поддержания температуры в камере может не соответствовать характеристикам, приведенным в табл.1 данного РЭ. В упрощенном варианте термостата переключатель «ВЕНТ» отсутствует.

     8.10. Техническое обслуживание термостата должно проводиться не реже одного раза в месяц в соответствии с  п. 7.1 настоящего руководства по эксплуатации, при этом термостат должен быть отключен от сети.

     8.11. Перечень возможных неисправностей в процессе использования термостата по назначению и рекомендации по их устранению приведен в табл.3.

         Таблица 3

	Наименование неисправности
	Возможная причина
	Порядок поиска неисправности
	Способ устранения

	При включении в сеть не светится цифровая индикация
	Отсутствие напря-жения в сети

Неисправные пре-дохранители
	Проверить напря-жение в сети

Проверить предо-

хранители
	Устранить неисправность в сети,
заменить предохра-

нители

	После установления заданной температуры и нажатия клавиши «Р» показания цифрового индикатора не изменяются
	Неисправны опто-

Симистор или силовой симистор

Обрыв в цепи нагревателя
	Проверить работоспособность оптосимистора и силового симистора

Проверить цепь нагревателя
	Заменить оптосимистор или силовой симистор

Устранить обрыв

	Горит индикатор «АВАРИЯ»
	Обрыв в цепи дат-чика температуры

Пробой в цепи силового симистора
	Проверить цепь датчика

Проверить силовой симистор
	Устранить обрыв;

заменить датчик

Заменить силовой симистор

	Отклонение температуры от заданной превышает допустимое
	Нарушена регулировка температуры
	Произвести замену датчика температуры или процессора.


Внимание!
Для замены процессора необходимо снять  блок управления с двери изделия, отвинтив 4 винта с внутренней стороны двери.

В случае, если блок управления имеет  пластмассовую  панель,  необходимо: открыть дверь и с внутренней стороны отвинтить два винта; отвести от поверхности двери на 10 мм нижнюю часть панели блока управления и, сдвинув его в таком положении вниз на 6 мм, снять блок управления.

9.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

      9.1. При выполнении погрузо-разгрузочных работ и транспортировании упакованного термостата должны строго соблюдаться требования всех предупредительных знаков и надписей, указанные на таре, не допускаются толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности термостата.

      9.2. При транспортировании термостат должен быть прикреплен к нижнему щиту ящика болтами.

      9.3. Ящик с упакованным термостатом должен закрепляться так, чтобы исключить его перемещение в процессе транспортирования.

      9.4. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

      9.5. Термостат должен храниться в упаковке в складских помещениях, условия хранения должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

      9.6. Распаковку термостата после хранения или транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав его в упаковке не менее 4 часов.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

      10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие термостата требованиям ТУ 9452-002-00141798-97 при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленным указанными техническими условиями и данным руководством по эксплуатации.

      10.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня отгрузки термостата предприятием-изготовителем.

      10.3. Гарантийный ремонт термостата проводит предприятие-изготови-

тель - ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»  или специализированная организация, имеющая договор с предприятием-изготовителем за счет последнего.

      10.4.При проведении гарантийного ремонта на предприятии-изготовителе, потребитель производит возврат термостата в упаковке предприятия-изготовителя или упаковывает термостат за свой счет в упаковку, обеспечивающую его защиту от механических повреждений.

      10.5. При проведении гарантийного ремонта сроки гарантии продлеваются на время, прошедшее с момента поступления термостата в ремонт до окончания ремонта.
      10.6. Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

      - при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации термостата;

      - при повреждении термостата во время транспортировки в случае повреждения заводской упаковки или ее отсутствия;

      -при повреждениях, вызванных попаданием внутрь термостата посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых и животных;

      - при наличии механических повреждений наружных или внутренних деталей, узлов, проводников  термостата, возникших в процессе эксплуатации.
     - при отсутствии или нарушении правил технического обслуживания;

     - при нарушении, повреждении или отсутствии заводских пломб;

     - в случаях, когда предприятием-изготовителем установлена необоснованность претензии потребителя.

      10.7. В случаях выхода термостата из строя в послегарантийный период ремонт может производиться предприятием-изготовителем по отдельному договору за счет потребителя.
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11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Термостат суховоздушный типа ТС-1/80 СПУ

ПГИЖ 681 945.001-04, заводской № .......

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТУ 9452-002-00141798-97 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП       _____________________    _____________________

                                  личная подпись               расшифровка подписи

          ____________________

               год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Термостат суховоздушный типа ТС-1/80 СПУ

ПГИЖ 681 945.001-04, заводской № .......

Упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____________________     ____________________  __________________

            должность                         личная подпись       расшифровка подписи

        _____________________

               год, месяц, число

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Смоленское СКТБ СПУ»
Россия, 214020, г.Смоленск, ул. Шевченко, 97,

               контактные телефоны: (4812) 31-32-00, 31-31-21, 31-00-90,.

e-mail: info@sktb-spu.ru
http://sktb-spu.ru
сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru
Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №1 

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Термостат суховоздушный типа ТС-1/80 СПУ 

ПГИЖ 681 945.001-04 , заводской № .......

Дата выпуска _________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя ____________________

                                                                                           штамп ОТК

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Смоленское СКТБ СПУ»
Россия, 214020, г.Смоленск, ул. Шевченко, 97,

               контактные телефоны: (4812) 31-32-00, 31-31-21, 31-00-90,.

e-mail: info@sktb-spu.ru
http://sktb-spu.ru
сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru
Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №2

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Термостат суховоздушный типа ТС-1/80 СПУ 

ПГИЖ 681 945.001-04 , заводской № .......

Дата выпуска _________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя ____________________

                                                                                           штамп ОТК

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер термостата___________________________

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной детали или узла ____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Дата ремонта____________________________________________________

                                          число, месяц прописью, год

Подпись и ф., и., о. лица, производившего ремонт_____________________

Подпись владельца термостата, 

подтверждающего ремонт _________________________________________

              Штамп ремонтного предприятия

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер термостата___________________________

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной детали или узла ____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Дата ремонта____________________________________________________

                                          число, месяц прописью, год

Подпись и ф., и., о. лица, производившего ремонт_____________________

Подпись владельца термостата, 

подтверждающего ремонт _________________________________________

              Штамп ремонтного предприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

*Методика аттестации термостата электрического суховоздушного

ТС-1/80 СПУ

1. Аттестацию производить при нормальных климатических условиях и параметрах сети: напряжение питания 220 В ±10%, частота питания (50±0,5) Гц

2. Средства измерений

	Наименование
	Кол.
	Класс точности, предел измерения

	Термометр ТЛ-4
	1
	0,2  0……50(С

	Термометр ТЛ-4
	1
	0,2 0……100 (С,

	Секундомер СДС пр.1-2
	1
	2с


ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается использовать другие измерительные приборы и оборудование, имеющие метрологические характеристики, не хуже указанных.

3. Порядок аттестации.
3.1. Выключить переключатель «СЕТЬ»;

3.2. Установить ртутный лабораторный термометр с диапазоном измерения от 0 до50 (С, в отверстие в верхней части корпуса таким образом, чтобы центр ртутной колбы находился на уровне датчика;

3.3. Подсоединить сетевую вилку к электросети;

3.4. Включить выключатель «СЕТЬ», при этом должны включиться сегменты индикаторов температуры;

3.5. Нажать клавишу «Р» на лицевой панели двери при этом в крайнем правом разряде цифрового индикатора высветится точка, что свидетельствует о возможности корректировки программы.

3.6. Установить клавишами «▲» «▼» на лицевой панели температуру в рабочей камере (tокр.+2) контролируя её изменение по показаниям цифрового индикатора.

3.7. Включить термостат в работу нажатием клавиши «Р», при этом запятая в правом разряде цифрового индикатора погаснет, а индикатор «НАГРЕВ», находящийся на лицевой панели под дверью термостата, включится (tокр – температура окружающего воздуха);
3.8. Через 3 часа контролировать температуру на табло и в рабочей камере в течение 1ч через каждые 5 мин;

3.9. Установить ртутный лабораторный термометр с диапазоном измерения от 50 до 100(С в отверстие в верхней части корпуса таким образом, чтобы центр ртутной колбы находился на уровне датчика;

3.10. Задать температуру в рабочей камере 60(С;

3.11. Через 3 часа контролировать температуру на табло и в рабочей камере в течение 1 ч через каждые 5 мин.


Термостат считается выдержавшим испытания, если при каждом замере разница между заданным значением температуры и показаниями контрольного термометра, а также между заданным значением температуры и показаниями цифрового табло термостата не превышает  ±0,4(С.

*Термостат аттестуется в том случае, если входит в состав аттестованных методик выполнения измерений
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