ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

Питательная среда  для  первичной     идентификации

энтеробактерий сухая

(Клиглер-агар-М)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.  Набор реагентов   предназначен  для  первичной идентификации энтеробактерий по их способности ферментировать глюкозу, лактозу, образовывать сероводород.

1.2. Выпускается в полиэтиленовых банках по 180, 360 г.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

2.1. Принцип метода

 Принцип метода – визуальное обнаружение бактерий, выросших на питательной среде при посеве исследуемых образцов.

2.2. Состав набора

Набор реагентов представляет собой смесь сухих компонентов. 

Состав (г/л):

-питательный бульон сухой (СПБ) 





20,0 

-экстракт кормовых дрожжей для микробиологических питательных сред 
1,0

-Д-глюкоза








 1,0

-Д(+)-лактоза 







 
20,0

-натрия хлорид







5,0

-натрий серноватистокислый 






0,3

-железо лимоннокислое (III) водное 





0,6

-феноловый красный водорастворимый 




0,05

-агар микробиологический 






11,0±2,0  

-натрий углекислый




 


0,5

-натрий сернистокислый 






0,5 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

Набор реагентов обеспечивает визуально обнаруживаемый рост тест-штаммов Salmonella typhi «bismuth», Salmonella paratyphi В 8006, Shigella sonnei «S-form»,  Escherichia coli 3912/41 (O55:К59), Providencia alcalifaciens 1068-50, Proteus mirabilis 46 «Сиднеев», Pseudomonas aeruginosa 613-60 в 3 засеянных пробирках   по одной бактериологической петле диаметром 2 мм через 20-24 ч инкубации при температуре (37(1)(С с соответствующим проявлением тестов:  

	Штаммы
	Ферментация глюкозы
	Ферментация лактозы
	Образование сероводорода

	Salmonella typhi «bismuth»
	+
	-
	+

слабое образование

	Salmonella paratyphi В 8006
	+Г
	-
	+

	Shigella sonnei       «S-form»
	+
	-
	-

	Escherichia coli 3912/41 (O55:К59)
	+Г
	+
	-

	Providencia alcalifaciens 1068-50
	+Г

слабое газообразование
	-
	-

	Proteus mirabilis 46 «Сиднеев»
	+Г Учет затруднен: реакция маскируется
	-Учет затруднен: реакция маскируется
	+

	Pseudomonas aeruginosa 613-60
	-
	-
	-


Примечание:

     1. Ферментация глюкозы:
+ - (положительная реакция) – пожелтение столбика среды;

- - (отрицательная реакция) – цвет среды не изменяется;

Г – (газообразование) – разрывы (пузырьки) внутри столбика среды.

      2. Ферментация лактозы:
+ - (положительная реакция) – цвет скошенной части  среды желтый;

- - (отрицательная реакция) – цвет скошенной части среды красный. 

      3. Образование сероводорода:

+ - (положительная реакция) – почернение столбика среды;

- - (отрицательная реакция) – цвет среды не изменяется.

       В случае слабого проявления того или иного теста время инкубации следует продлить до 44-48 ч.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.). 

5. ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ

· Термостат, обеспечивающий температуру (37(1) (С;
· Флаконы стеклянные, вместимостью 1 л;
· Пробирки стеклянные;  

· Вода дистиллированная;  

· Спиртовка;  

· 0,9 % раствор натрия хлорида.
6. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПРОБЫ

Объекты исследований в санитарной и клинической микробиологии.

7. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

7.1. Приготовление рабочего раствора реагента
Набор реагентов в количестве, указанном на этикетке,   тщательно размешивают в 1 л дистиллированной воды, доводят до кипения и кипятят 2 мин до полного расплавления агара. Разливают в пробирки по 7 мл и стерилизуют автоклавированием при  температуре (112±2 (С) в течение 20 мин. Среду скашивают со столбиком высотой 2,0-2,5 см. 

Готовая среда красного цвета может храниться 10-14 сут при температуре от 2 до  8 (С.

              Посев исследуемого материала проводить согласно «Методическим указаниям по микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых энтеробактериями» (М., 1984 г.) и приказом Минздрава СССР от 22.04.85. № 535 «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследований, применяемых в клинико-дигностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений».

8. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Регистрацию результатов анализа проводят визуально, по наличию роста колоний с соответствующим проявлением тестов.

9.УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

              Учет результатов производят согласно «Методическим указаниям по микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых энтеробактериями» (М., 1984 г.) и приказом Минздрава СССР от 22.04.85. № 535 «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследований, применяемых в клинико-дигностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений».

10. УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА.
              Набор реагентов «Питательная среда для первичной идентификации энтеробактерий сухая (Клиглер-агар-М)» необходимо хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от  2 до 25 ºС.
  Транспортирование должно проводиться при температуре от 2 до 25 ºС всеми видами крытого транспорта.

Срок годности – 2 года со дня изготовления. Набор реагентов с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей Инструкции по применению.

Рекламации на качество набора реагентов Питательная среда для первичной идентификации энтеробактерий сухая (Клиглер-агар-М) в течение срока годности следует направлять в адрес производителя: ФГУП «НПО «Микроген»,115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д.15,  тел.(495) 790-37-87. Адрес производства: 367025, г. Махачкала, ул. Леваневского, д. 24,  тел. (8722) 62-47-79.
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