ИНСТРУКЦИЯ
по применению

Питательной среды для санитарно-бактериологических исследований воды,                   пищевых  продуктов сухой (среда Кесслера)

       Питательная среда для санитарно-бактериологических исследований воды, пищевых продуктов сухая (среда Кесслера) представляет собой мелкодисперсный порошок  желтого цвета, гигроскопичный, светочувствительный.

      Состав (г/л):

Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей          5,0

Питательный бульон сухой                                                                       3,5

Д (+)-лактоза                                                                                               10,0

Желчь крупного рогатого скота очищенная сухая                                  4,5

Кристаллический фиолетовый                                                                  0,015

Натрий углекислый                                                                                    0,3±0,15

                                                              НАЗНАЧЕНИЕ
        «Питательная среда для санитарно-бактериологических исследований воды, пищевых продуктов сухая ( среда Кесслера)» предназначена для обнаружения бесспоровых грамотрицательных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (БГКП), в основном относящихся к родам эшерихия, цитробактер, энтеробактер и клебсиелла по признаку ферментации лактозы при  санитарно-бактериологическом обследовании пищевых продуктов и объектов внешней среды ( вода, сточные воды и др.).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
                  1.Оборудование и материалы, необходимые для анализа.

• Термостат, обеспечивающий температуру (37±1)ºС и (43±1)ºС;

• Автоклав;

• Пробирки стеклянные;

• Вода дистиллированная;
• Петля бактериологическая;

• Спиртовка;

• Пипетки;

• 0,9% раствор натрия хлорида;

• Вата медицинская гигроскопическая;

• Марля медицинская.

                                             2. Меры предосторожности.

             Соблюдение «Правил  устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемиологического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства  здравоохранения» (Москва, 1981 г.) , а также санитарных правил СП 1.3.2322-08 «санитарно-эпидемиологические правила «Безопасности работы с микроорганизмами 

 III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных заболеваний».

                         3. Подготовка питательной среды для использования.

         Сухую питательную среду в количестве 23,3 г тщательно размешивают в 1 л дистиллированной воды, кипятят в течение 2-3 мин, фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают в стерильные пробирки с поплавками или стерильными ватными  рыхлыми тампончиками по 5 мл. Среду наливают по стенке  пробирки, чтобы вата не всплывала. Питательную среду не стерилизовать!
      Готовая к использованию среда должна быть прозрачной или с небольшой  опалесценцией, фиолетового цвета.

     Готовую среду можно использовать в течение 15 сут., при  условии хранения ее при температуре 2-8ºС в защищенном от света месте.

                                                 4. Проведение анализа.

      Если иное не указано в нормативных документах по анализу конкретного пищевого продукта, по 1 мл соответствующего разведения пищевого продукта засевают в пробирки с питательной средой. Пробирки помещают в термостат. Посевы инкубируют при (37±1)ºС и (или)  (43±1)ºС в течение 20-48 часов.

                                                   УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

       Регистрацию и учет результатов производят визуально.

       Рост бактерий группы кишечной палочки, ферментирующих лактозу, сопровождается газообразованием, о степени которого судят по подъему ватного тампончика.
       Рост бактерий, не ферментирующих лактозу, вызывает слабое помутнение среды без газообразования.

       Среда ингибирует рост стафилококка и протея.

                                                ФОРМА ВЫПУСКА

       Питательная среда для санитарно-бактериологических исследований воды, пищевых продуктов сухая (Среда Кесслера) выпускается в полиэтиленовых банках по 100,200 г.

                            УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

       Хранение - в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света места при температуре от 2 до 25ºС.

       Транспортирование – в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 25ºС.
       Срок годности – 2 года. Питательная среда  с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

      Рекламации на качество питательной среды в течение  срока годности следует направлять в адрес  производителя: ФГУП «НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России, Россия, 115088, г. Москва, ул.1-ая Дубровская, 15, тел.(495)710-37-87.

      Адрес производства: Россия, 367025, Республика Дагестан, г. Махачкала,
 ул. Леваневского, д. 24, тел. (8722) 62-47-79.
