ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
Питательный агар для культивирования микроорганизмов 
(СПА)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор реагентов предназначен для культивирования различных микроорганизмов, таких как энтеробактерии, синегнойная палочка, стафилококки. При необходимости среда может быть обогащена кровью, сывороткой, углеводами.

2.1. Выпускается в полиэтиленовых банках по 150, 200, 250 г, а также по 200 г в пакетах из трехслойной ламинированной бумаги.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

2.1.Принцип действия

Культивирование микроорганизмов осуществляется  микробиологическим методом.

Принцип метода – визуальное обнаружение бактерий, выросших на питательной среде при посеве исследуемых образцов.

2.2. Состав набора
Набор реагентов представляет собой смесь сухих компонентов.
Состав (г):
панкреатический гидролизат кильки



– 17,9 
агар микробиологический 





 – (11,2±1,2) 
натрия хлорид






– (7,7±0,3)
3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА
Набор реагентов обеспечивает  рост тест-штаммов Shigella flexneri 1 a 8516 и Shigella sonnei «S.form» при посеве по 0,1 мл микробной взвеси культуры каждого тест-штамма из разведения 10-6 через 18-20 ч инкубации при температуре (37(1) (С в виде бесцветных прозрачных круглых колоний диаметром (1,5(0,5) мм; тест-штаммов Pseudomonas aeruginosa 27/99 и Serratia marcescens 1 с образованием зеленого и красного пигментов соответственно через 18-20 ч инкубации при температуре (37(1) (С – для P.aeruginosa 27/99 и (22(2) (С – для S.marcescens 1 при посеве по 0,1 мл микробной взвеси, соответствующей 10 единицам (ОСО 42-28-85П – соответствующего года выпуска).

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.). 

5. ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ

· Термостат, обеспечивающий температуру (37(1) (С и (22(2) (С

· Флаконы стеклянные, вместимостью 1 л

· Цилиндр стеклянный мерный, вместимостью 1000 мл

· Чашки Петри стерильные

· Вода дистиллированная
· Спиртовка

· 0,9 % раствор натрия хлорида
6. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПРОБЫ
Объекты исследований в санитарной и клинической микробиологии
7. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
7.1. Приготовление рабочего раствора реагента

Набор реагентов в количестве, указанном на этикетке, размешивают в 1 л воды дистиллированной, кипятят 2 мин до полного расплавления агара, фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают в стерильные  пробирки, флаконы и другие емкости, стерилизуют автоклавированием при температуре (121(2) (С в течение 15 мин.

Среду охлаждают до температуры 45-50 (С, разливают в стерильные чашки Петри слоем 3-4 мм. После застывания среды, соблюдая правила асептики, чашки подсушивают при температуре (37(1) (С в течение 40-60 мин.

Готовая к использованию среда должна быть прозрачной, желтого цвета.

Готовую среду можно использовать в течение 3 месяцев в условиях хранения при температуре 2-8 (С.
8. СРОК ГОДНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Срок годности набора – 3 года со дня изготовления. Набор реагентов с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

Набор реагентов необходимо хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от  2 до 25 ºС.

Транспортирование должно производиться при температуре от 2 до 25 ºС всеми видами крытого транспорта
Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей Инструкции по применению.

Рекламации на качество набора реагентов «Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой (СПА)» в течение срока годности следует направлять в адрес предприятия-производителя: ФГУП «НПО «Микроген», Минздрава России, Россия 115088, г. Москва, ул.1-ая Дубровская, 15, тел. (495) 710-37-87. Адрес производства:  Россия, 367025, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Леваневского, д. 24,  тел. (8722) 55-82-32.
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