ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
«Питательной среды для выделения и дифференциации и количественного определения бактерий в моче электролит-дефицитной сухой» (ЭДПА)
1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.Набор реагентов предназначен для выделения и дифференциации микроорганизмов по признаку ферментации лактозы, определения степени бактериурии при исследовании мочи.


1.2.Выпускается в полиэтиленовых банках по 200, 500 г.
2.ХАРКТЕРИСТИКА НАБОРА
2.1.Принцип метода
Принцип метода – визуальное обнаружение бактерий, выросших на питательной среде при посеве исследуемых образцов.
2.2.Состав набора

Набор реагентов представляет собой смесь сухих компонентов.
          Состав (г/л):

          -электролит-дефицитная питательная основа                         12,1

          -агар микробиологический                                                        (8,2±1,0)

          -L-цистин                                                                                     0,128

          -Д(+)-лактоза                                                                               10,0

          -бромтимоловый синий водорастворимый                              0,03

          -трис-(оксиметил)-аминометан (трис-буфер)                           0,20

3.АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА.

При посеве по 0,1 мл микробной взвеси культур каждого тест-штамма: Escherichia coli 3912/41 (055: K59), Salmonella typhimurium 79, Proteus mirabilis F-392, Proteus vulgaris HX 19 из разведения 10-6, Enterococcus faecalis 775 из разведения 10-5 через 17-21 часов инкубации при температуре (37±1)ºС на всех засеянных чашках должен наблюдаться рост:
E. coli 3912/41 (055: K59) в виде выпуклых круглых, желтых колоний, диаметром 1,0-2,0 мм; E. faecalis 775 – таких же, диаметром 0,4-0,6 мм; S. typhimurium 79 в виде круглых, голубоватых колоний, диаметром 1,0-2,0 мм (возможно образование синей зоны вокруг колоний);

P. mirabilis F-392 и P. vulgaris HX19 в виде прозрачных голубых колоний в О-форме, диаметром 1,0-2,0 мм и 0,8-1,2 мм, соответственно. Допускается наличие отдельных колоний тест-штаммов протеев в Н-форме, зона роения которых не превышает 3,5 мм.

Набор реагентов должен обеспечивать на всех засеянных чашках четкую дифференциацию микроорганизмов по признаку ферментации лактозы при посеве по 0,1 мл микробной смеси равных объемов тест-штамма E. coli 3912/41 (055:K59) и P. mirabilis F-392 из разведения 10-6 через 17-21 часов инкубации посевов при температуре (37±1) ºС.
Рост лактозоположительного штамма E. coli 3912/41 (055: K59) должен наблюдаться в виде круглых выпуклых колоний желтого цвета, диаметром 1,0-2,0 мм, рост лактозоотрицательного штамма P.mirabilis F-392 в виде круглых, прозрачных колоний голубоватого цвета диаметром 1,0-2,0 мм.
4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.).

5.ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ

· автоклав;
· бутылки;

· чашки Петри;

· термостат, обеспечивающий температуру (37±1) ºС;

· пипетка вместимостью 1мл 2-го класса точности;

· пробирки.                 
6.АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПРОБЫ
Объекты исследований в санитарной и клинической микробиологии.
7. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

7.1.Приготовление рабочего раствора реагента.
Набор реагентов в количестве, указанном на этикетке для приготовления конкретной серии питательной среды, размешивают в 1 л  дистиллированной воды, кипятят 1-2 мин до полного расплавления агара, фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают  в стерильные бутылки, стерилизуют автоклавированием при температуре (121±2) ºС в течение 15 мин. Охлаждают до температуры 45-50 ºС, разливают в стерильные чашки Петри слоем 3-4 мм. После застывания среды, соблюдая правила асептики, чашки со средой подсушивают 90-120 мин при температуре (37±1) ºС. 

Готовая к использованию среда в чашках Петри – прозрачная, зеленовато-голубого цвета.

Готовую среду можно использовать в течение 7 суток при условии хранения при температуре 2-8 ºС в защищенном от света месте.
8.ПОСЕВ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ
Отбор проб мочи, технику посева, подготовку проб к исследованию и методику исследований проводить в соответствии с Приказом МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г. «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений» (Приложение 1).
9.РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Регистрацию результатов анализа проводят визуально, по наличию роста колоний.

10.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

Набор реагентов Питательная среда для выделения, дифференциации и количественного определения бактерий в моче электролит-дефицитная сухая (ЭДПА) хранят в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 ºС

Набор реагентов транспортируют при температуре от 2 до 25 ºС всеми видами крытого транспорта.
Срок годности – 3 года. Набор реагентов с истекшим сроком годности применению не подлежит.
Рекламации на качество набора реагентов Питательная среда для выделения, дифференциации и количественного определения бактерий в моче электролит-дефицитная сухая (ЭДПА) в течение срока годности следует направлять в адрес производителя: ФГУП «НПО «Микроген», 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д.15 тел. (495)710-37-87. Адрес производства: 367025, г.Махачкала, ул.Леваневского, д.24, тел,(8722)62-47-79.
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