ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
«Питательная среда для выделения стафилококков сухая» 
(Солевой агар-М)
1.НАЗНАЧЕНИЕ
1.1.Набор реагентов предназначен для выделения стафилококков из исследуемого материала: пищевые продукты, грудное молоко, смывы, вода, кровь, кал, моча, мокрота, мазки из носоглотки, отделяемое ран, свищей, глаз и др.

1.2.Выпускается в полиэтиленовых банках по 250 г.
2.ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

2.1.Принцип метода

Принцип метода – визуальное обнаружение бактерий, выросших на питательной среде при посеве исследуемых образцов.

2.2.Состав набора

Набор реагентов представляет собой смесь сухих компонентов.
         Состав (г/л):

         питательный агар для культивирования

         микроорганизмов сухой                                                  (35,0±1,8)

         натрия хлорид                                                                        75,0

         натрий углекислый                                                                0,15

         динатрия фосфат обезвоженный                                          0,5

3.АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА
При посеве по 0,1 мл микробной взвеси каждого тест-штамма: Staphylococcus epidermidis АТСС 14990 и Staphyticus АТСС 15305 из разведения 10-6 и 10-7, набор реагентов должен обеспечивать рост тест-штаммов на всех засеянных чашках не позднее 48 ч инкубации при температуре (37±1) ºС в виде непрозрачных, круглых, слегка выпуклых, с ровными  краями, влажной глянцевой поверхностью колоний, диаметром 1-3 мм. Колонии тест-штамма S. aureus «Виотко» желтого цвета, тест-штаммов S. epidermidis АТСС 14990 и S.saprophyticus АТСС 15305 – белого цвета.
Набор реагентов должен полностью подавлять рост тест-штамма Proteus vulgaris HX19 222, Escherichia coli 168/59 и Pseudomonas aeruginosa 273 на всех  засеянных чашках при посеве по 0,1 мл микробной взвеси из разведения 10-2 и инкубации через (45±3) ч при температуре (37±1)ºС.
4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение  «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.).

5.ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ

    ● Термостат, обеспечивающий температуру (37±1) ºС;

    ● Автоклав;

    ● Пробирки стеклянные;

    ● Пипетки;

    ● Бутылки стеклянные;

    ● Чашки Петри;

    ● Вода дистиллированная;

    ● 0,9 % раствор натрия хлорида;

    ● Петля бактериологическая;

    ● Вата медицинская гигроскопическая.    
6.АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПРОБЫ

Объекты исследований в санитарной и клинической микробиологии.
7.ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
7.1.Приготовление рабочего раствора реагентов
Набор реагентов в количестве, указанном на этикетке для приготовления конкретной серии питательной среды, размешивают  в 1 л дистиллированной воды, доводят до кипения, кипятят 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтруют через ватно-марлевый фильтр и стерилизуют автоклавированием в течение 15 мин при температуре (121±2) ºС. Среду  охлаждают до температуры 45-50 ºС, разливают в стерильные чашки Петри слоем 3-4 мм. После застывания среду подсушить 40-60 мин, соблюдая правила асептики, при температуре (37±1) ºС. 

Готовая  реда в чашках Петри – светло-желтого цвета.

Готовую среду можно использовать в течение 10 суток при температуре хранения 2-8 ºС.
7.2.Посев исследуемого материала

Исследуемый материал засевают на чашки Петри со средой, равномерно распределяя шпателем.

Отбор проб мочи, технику посева, подготовки проб к исследованию и методику исследования проводить в соответствии с Приказом МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г. «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений»  
8.РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Регистрацию результатов анализа проводят визуально, по наличию роста колоний.

9.УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Учет результатов согласно ФС 42-1846-88  «Испытание лекарственных средств на микробиологическую чистоту» приказом Минздрава СССР от22.04.85 № 535 «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследований, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений».
10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

Набор реагентов хранят в герметично закрытой упаковке в сухом месте при температуре от 2 до 25 ºС.

Набор реагентов транспортируют при температуре от 2 до 25 ºС всеми видами крытого транспорта.
Срок годности – 2 года. Набор реагентов с истекшим сроком годности применению не подлежит.
Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей Инструкции по применению.

Рекламации на качество набора реагентов Питательная среда для выделения стафилококков сухая (Солевой агар-М) в течение срока годности следует направлять в адрес производителя ФГУП «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, ул.1-я Дубровская, д.15 тел. (495)710-37-87. Адрес производства: Россия, 367025, г.Махачкала, ул.Леваневского, д.24, тел. (8722)55-82-32.
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