ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

«Основа питательной среды для выделения уреаплазм сухая

(Сульфат-марганцевый агар)»

                                                       1.НАЗНАЧЕНИЕ

          Набор реагентов «Основа питательной среды для выделения уреаплазм сухая (Сульфат-марганцевый агар)» предназначена для выделения уреаплазм из биологического материала после добавления нормальной лошадиной сыворотки, мочевины, амфотерицина В, и пенициллина.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВЫ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

2.1.Принцип метода.
Принцип метода – визуальное обнаружение уреаплазм, выросших на питательной среде при посеве исследуемых образцов.

2.2.Состав.

Набор реагентов «Основа питательной среды для выделения уреаплазм сухая (Сульфат-марганцевый агар)» представляет собой смесь сухих компонентов из расчета г/л:

         Питательный бульон сухой                                                                  -24,0;

         Экстракт кормовых дрожжей                                                               -5,0;

         Тиамина-бромид                                                                                    -0,005 г;

         L-аргинина гидрохлорид                                                                       - 0,1 г;

         L-цистин                                                                                                 - 0,15 г;

         Марганец (II) сернокислый 1-водный                                                  -0,21;

         Калий фосфорнокислый однозамещенный                                          -3,0;

         Агар микробиологический                                                                    -(9,8+0,2)

Выпускается в полиэтиленовых банках по 180, 360 г.

                3.АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1.Специфическая активность (показатели чувствительности, скорости роста и стабильности основных биологических свойств микроорганизмов). Основа питательной среды должна обеспечивать рост типичных колоний тест-штамма  Ureaplasma urealyticum  (VIII) диаметром 20-100 мкм на всех засеянных чашках при посеве 0,1 мл микробной взвеси из разведения 10-3 маточной культуры через (48±2) ч инкубации в атмосфере углекислого газа (5-10) % при температуре (37±1)ºС.

3.2 Дифференцирующие свойства среды. Колонии U.urealyticum (VIII) должны окрашиваться в коричневый цвет, а колонии Mycoplasma hominis H31, формирующиеся через 7 суток  инкубации при температуре (37±1) ºС должны оставаться бесцветными.

                                        4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделах, отделениях) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г).

5.ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ

   ● Термостат, обеспечивающий температуру (37±1) ºС;

   ● Автоклав;

   ● Микроскоп;

   ● Пробирки стеклянные;

   ● Флаконы стеклянные;

   ● Чашки Петри;

 ●Вода дистиллированная;

 ● Спиртовка;

 ●Пипетки;

 ●Сыворотка нормальная лошадиная;

 ●Мочевины раствор 10%;

 ●Мембранные фильтры 0,22 мкм;

 ●Амфотерицина В;

 ●Пенициллин;

 ● 0,9 % раствор натрия хлорида;

 ● Вата медицинская гигроскопическая.

                                               6.АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

     Объекты исследований (моча, урологические мазки) в санитарной и клинической микробиологии.

                                                7.ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

7.1. Подготовка питательной среды для использования.

Сухую питательную среду в количестве, указанном на этикетке для приготовления конкретной серии питательной среды, тщательно размешать в 1 л дистиллированной воды, прокипятить 1-2 мин до полного расплавления агара, стерилизовать автоклавированием при температуре (115±2) ºС в течение 30 мин. После стерилизации среду охладить до температуры 45-50 ºС, внести 20% сыворотки нормальной лошадиной сыворотки, 3 мл 10% стерильного раствора мочевины (готовый раствор  мочевины профильтровать через фильтр с размером пор 0,22 мкм ), 500 ед. Амфотерицина В и 1 млн ед. пенициллина, перемешать, разлить в чашки Петри слоем 3-4 мм, соблюдая правила асептики. Готовая к применению среда должна быть прозрачной светло-желтого цвета.

Готовую среду можно использовать в течение 7 суток при условии хранения при температуре 4-6 ºС в защищенном от света месте.

7.2.Посев исследуемых образцов проводить бактериологической петлей на поверхность чашек Петри со средой. Посевы инкубировать при температуре (37±1) ºС в атмосфере углекислого газа (5-10)%.

                                8.РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Регистрацию результатов роста уреаплазм проводят по наличию роста колоний начиная с 48 ч до 7 суток под малым увеличением микроскопа (50x).
                                9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Набор реагентов «Основа питательной среды для выделения уреаплазм сухая (Сульфат-марганцевый)» необходимо хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 ºС.
Транспортирование должно проводиться при температуре от 2 до 25 ºС всеми видами транспорта.

Срок годности- 2 года со дня изготовления. Основа питательной среды с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей инструкции по применению.

По вопросам, касающимся качества набора реагентов «Основа питательной среды для выделения уреаплазм сухая (Сульфат-марганцевый агар)» в течение срока годности, следует обращаться в адрес производителя: ФГУП «НПО «Микроген», 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, тел.(495) 710-37-87, или адрес производства: 367025, г. Махачкала, ул. Леваневского, д.24, тел.(8722)62-47-79. 
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