ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

Питательная среда для контроля микробной загрязненности сухая-М

(аналог питательной среды № 7 ГФ XI)
1.НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Питательная среда для контроля микробной загрязненности сухая-М (аналог питательной среды № 7 ГФ XI)» предназначен для визуального обнаружения энтеробактерий по их способности восстанавливать нитраты в нитриты.

                                  2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

2.1.Принцип метода.

Принцип метода – визуальное обнаружение бактерий, выросших на питательной среде при посеве исследуемых образцов.
2.2.Состав.

Питательная среда выпускается в двух вариантах и представляет собой смесь сухих компонентов из расчета г/л:
                                                                                       Вариант 1                      Вариант 2 

           Пептон сухой ферментативный                               5,0                                    -

           для бактериологических целей

           Натрия хлорид                                                           2,5                                    -

           Калий азотнокислый                                                 0,5                                   0,5

           Сода кальцинированная                                            0,1                                    -

           Питательный бульон сухой                                        -                                    15,0

           Выпускается в полиэтиленовых банках по 170, 340 г.

3.АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.Специфическая активность (показатель скорости восстановления нитратов в нитриты). Питательная среда должна обеспечивать во всех засеянных пробирках рост тест-штаммов Escherichia coli АТСС25922, Enterobacter aerogenes ГИСК 418, Salmonella abony ГИСК 103/39 и появление красного окрашивания, не исчезающего в течение 1-2 мин после внесения в пробирки реактивов Грисса или Касаткина, тест-штамм Pseudomonas aeruginosa ГИСК-453 не должен расти на среде и при добавлении реактивов Грисса или Касаткина цвет среды не изменяется, через (21±3) час (вариант 1) или через (6±1) часов 

(вариант 2) инкубации при температуре (32,5±2,5) ºС.
4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемиологического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.). 
5.ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ

         ● Термостат, обеспечивающий температуру (32,5±2,5) ºС;
         ● Автоклав;
         ● Пробирки стеклянные стерильные;
         ● Флаконы стеклянные;
         ● Реактив Грисса или Касаткина;
         ● Вода дистиллированная;
         ● Вата медицинская гигроскопическая.
                                                                Примечание: Приготовление реактива Касаткина:
                                                                равное количество (1:1) растворов – 12 % раствор                                  

                                                                соляной кислоты и 0,1 %  раствор риванола (готовый                   

                                                                раствор готовится перед постановкой реакции, а            

                                                                составные части - впрок).

6.АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ
Объекты исследований в санитарной и клинической микробиологии.

7.ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

7.1.Подготовка питательной среды для использования.

Питательную среду в количестве, указанном на этикетке, размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить в течение 2 мин. Среду профильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить по 5 мл в стерильные пробирки и стерилизуют автоклавированием при температуре (121±2) ºС в течение 15 мин.
Готовая среда должна быть светло-желтого цвета.

Готовую питательную среду можно использовать в течение 7 суток при условии хранения при температуре от 2 до 8 ºС.

7.2.Посев исследуемого материала проводить согласно методике, изложений в разделе «Испытание на микробиологическую чистоту» ГФ XI, стр. 193.

8.РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Регистрацию и учет результатов производят согласно раздела «Испытание на микробиологическую чистоту»  ГФ XI, стр. 193 после (21±3) ч (вариант 1) или (6±1) ч (вариант 2)  инкубации при температуре (32,5±2,5) º С.О наличии  нитратов в среде №7 судят по появлению красного окрашивания при внесении в среду реактива Грисса или Касаткина.

9.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Питательную среду необходимо хранить в герметично закрытой упаковке в сухом месте при температуре от 2 до 25 º С.
Транспортирование должно проводиться при температуре от 2 до 25 ºС всеми видами крытого транспорта.

Срок годности – 2 года со дня изготовления. Питательная среда с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

По вопросам, касающимся качества набора реагентов «Питательная среда для контроля микробной загрязненности сухая-М (аналог питательной среды №7 ГФ XI)» в течение срока годности, следует обращаться в адрес производителя: ФГУП «НПО «Микроген», 115088, г. Москва, ул.1-я Дубровская, 15, тел.(495) 710-37-87, или адрес производства: 367025, г. Махачкала, ул.Леваневского, д. 24,тел.(8722) 62-47-79.  
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