                                                                                 ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов 
«Микротестсистема для биохимической идентификации стафилококков (МТС-С)»
1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор реагентов предназначен для  дальнейшей видовой идентификации микроорганизмов   рода Staphylococcus,  выделенных в ходе бактериологического исследования.  
1.2. Выпускается по 10 контейнеров   во вкладыше. Один вкладыш с контейнерами в пачке. По 25 пачек в ящике.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

2.1. Принцип метода

Видовая идентификация микроорганизмов рода Staphylococcus осуществляется микробиологическим методом.

Принцип метода – визуальное обнаружение исходного цвета субстратов при посеве исследуемых образцов.
2.2. Состав набора

Набор реагентов представляет собой набор из  12 субстратно-индикаторных сред:

Состав (мг).
	Среда № 1 (тест на ферментацию глюкозы):

Д(+)-глюкоза




–2,0

феноловый красный



–0,01

пептон ферментативный сухой  
                               –2,0

натрия хлорид




–0,2

трис (оксиметил)-аминометан


–0,2

спирт поливиниловый



–1,0
	Среда № 2 (тест на окисление глюкозы):

Д(+)-глюкоза




–2,0

феноловый красный



–0,01

пептон ферментативный сухой                          
–2,0

натрия хлорид




–0,2

трис (оксиметил)-аминометан


–0,2

спирт поливиниловый



–1,0

	Среда № 3 (тест на ферментацию маннита):

Д(-)-маннит




–2,0 

феноловый красный



–0,01  пептон ферментативный сухой  

               –2,0

натрия хлорид




–0,2

трис (оксиметил)-аминометан


–0,2

спирт поливиниловый



–1,0
	Среда № 4 (тест на окисление маннита):

Д(-)-маннит




–2,0

феноловый красный



–0,01

пептон ферментативный сухой  

                –2,0

натрия хлорид




–0,2

трис (оксиметил)-аминометан


–0,2

спирт поливиниловый



–1,0

	Среда № 5 (тест на утилизацию лактозы):

Д(+)-лактоза




–2,0

феноловый красный



–0,01

пептон ферментативный сухой  

                –2,0

натрия хлорид




–0,2

трис (оксиметил)-аминометан


–0,2

спирт поливиниловый



–1,0
	Среда № 6 (тест на утилизацию ксилозы):

Д(+)-ксилоза




–6,0

феноловый красный



–0,008

панкреатический гидролизат казеина

–0,2

натрия хлорид




–0,5

трис (оксиметил)-аминометан


–0,14

спирт поливиниловый



–0,4  

	Среда № 7 (тест на утилизацию сахарозы):

сахароза




                –2,0

феноловый красный



–0,01

пептон ферментативный сухой  

                –2,0

натрия хлорид




–0,2

трис (оксиметил)-аминометан


–0,2

спирт поливиниловый



–1,0
	Среда № 8 (тест на утилизацию мальтозы):

Д(+)-мальтоза




–2,0

феноловый красный



–0,01

пептон ферментативный сухой  

               –2,0

натрия хлорид




–0,2

трис (оксиметил)-аминометан


–0,2

спирт поливиниловый



–1,0

	Среда № 9 (тест на утилизацию маннозы):

Д-манноза




–6,0

феноловый красный



–0,008

панкреатический гидролизат казеина

–0,2

натрия хлорид




–0,5

трис (оксиметил)-аминометан


–0,14

спирт поливиниловый



–0,4  
	Среда № 10 (тест на утилизацию галактозы):

Д(+)-галактоза




–6,0

феноловый красный



–0,008

панкреатический гидролизат казеина

–0,2

натрия хлорид




–0,5

трис (оксиметил)-аминометан


–0,14

спирт поливиниловый



–0,4  

	Среда № 11 (тест на наличие уреазы):

мочевина




–2,0

феноловый красный


               –0,0012

Д-глюкоза



           
–0,1

калий фосфорнокислый однозамещенный
               –0,2

пептон ферментативный сухой  

               –1,0

натрия хлорид




–0,5
	Среда № 12 (тест на наличие аргининдегидролазы):

L-аргинин моногидрохлорид


–1,0

феноловый красный



–0,01

экстракт кормовых дрожжей (ЭКД)

                –1,0

спирт поливиниловый



-1,0




3.АНАЛИТИЧЕСКАЯ  И  ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА
Набор реагентов предназначен для идентификации культур, выделенных из нативных образцов, выращенных за 18-24 ч   на плотной питательной среде при температуре (37(1) (С.
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.).

5. ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ

· Термостат, обеспечивающий температуру (37(1) (С  

· Пробирки стеклянные

· Чашки Петри

· Вода дистиллированная

· Спиртовка

· 0,9 % раствор натрия хлорида

6.АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПРОБЫ
Объекты исследований в санитарной и клинической микробиологии.

7. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

7.1.Приготовление рабочего раствора реагента

Идентификацию культур, выделяемых из нативного материала, производят со скошенного питательного агара, используя чистые  культуры, выращенные в течение 18-24 ч при температуре (37(1) (С.

Если выделенная культура микроорганизма находилась какое-либо время на хранении при температуре (22(2) (С или в холодильнике при температуре (6(2) (С, производят предварительный посев ее на питательный бульон.

Посевы инкубируют в течение (3(1) ч при температуре (37(1) (С и осуществляют пересев культуры на скошенный питательный агар, который инкубируют в течение 18-24 ч при температуре (37(1) (С.

Затем делают смыв культуры с поверхности скошенного агара 5 мл стерильной дистиллированной воды в обоих рассмотренных случаях посевов.

Извлекают контейнер из пачки.

Регистрируют на бумажной полоске на стенке контейнера номер засеваемого штамма.

Снимают полиэтиленовую ленту (не полностью) и располагают контейнер в чашке Петри.

Стерильной градуированной пипеткой вместимостью 1 мл 2-го класса точности вносят по 0,1 мл микробной суспензии во все ячейки контейнера.

Для создания анаэробных условий заполняют ячейки для выявления ферментации глюкозы, маннита, наличие уреазы и аргининдегидролазы (ячейки № 1,3,11,12) стерильным расплавленным парафином до верха. 

Контейнер плотно закрывают той же полиэтиленовой лентой с липким слоем.

Выдерживают контейнер в термостате при температуре (37+1) (С в течение 18-24 ч.
8. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ
Учет результатов проводят визуально в соответствии с таблицей 1.

      Таблица 1

Цветовой указатель субстратно-индикаторных сред

	№№

п/п
	Тесты
	Цвет среды в растворенном виде
	Положительная реакция
	Отрицательная реакция

	1
	Ферментация глюкозы
	красный
	желтый
	красный

	2
	Окисление глюкозы
	красный
	желтый
	красный

	3
	Ферментация маннита
	красный
	желтый
	красный

	4
	Окисление маннита
	красный
	желтый
	красный

	5
	Утилизация лактозы
	красный
	желтый
	красный

	6
	Утилизация ксилозы
	оранжево-красный
	желтый
	оранжево-красный

	7
	Утилизация сахарозы
	красный
	желтый
	красный

	8
	Утилизация мальтозы
	красный
	желтый
	красный

	9
	Утилизация маннозы
	красный
	желтый
	красный

	10
	Утилизация галактозы
	красный
	желтый
	красный

	11
	Наличие уреазы
	светло-желтый
	розовый, малиновый
	Светло-желтый

	12
	Наличие аргининдегидролазы
	желтый
	оранжевый, красный
	желтый


9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Срок годности набора реагентов – 1 год  со дня изготовления. Набор реагентов с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

Хранить набор реагентов необходимо при температуре от  2 до 8 ºС в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте.

Транспортирование должно проводиться при температуре от 2 до 25 ºС всеми видами крытого транспорта.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей Инструкции по применению.
Рекламации на качество набора реагентов в течение срока годности следует направлять в адрес производителя:   ФГУП «НПО «Микроген»,115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, 15, тел.(495)  645-62-00. Адрес  производства: 367025, г. Махачкала, ул. Леваневского, д.24, тел. (8722) 62-47-79.
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