                                                                     ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов 
«Микротестсистема для ускоренного определения групп вибрионов

 по Хейбергу (МТС-X)»
                                                            1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор реагентов предназначен      для  ускоренного определения биохимической активности   групп вибрионов по Хейбергу.  
1.2.Выпускается по 10 контейнеров   во вкладыше. Один вкладыш с контейнерами в пачке. По 25 пачек в ящике.
2.ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

2.1.Принцип метода
Определение биохимической активности групп вибрионов по Хейбергу  осуществляется  микробиологическим методом.

Принцип метода – визуальное обнаружение исходного цвета субстратов при посеве исследуемых образцов.

2.2.Состав набора
           Набор реагентов представляет собой набор из  3 субстратно-индикаторных сред:

Состав (мг/50мкг).

 Среда № 1 (тест на утилизацию сахарозы):

- сахароза 




 





2,0

- феноловый красный








0,01

- спирт поливиниловый








1,0

- пептон ферментативный сухой для бактериологических целей


             2,0 
- натрия хлорид









1,0
- трис (оксиметил)-аминометан







0,2
Среда № 2 (тест на утилизацию маннозы):
- Д-манноза








             
6,0 

- феноловый красный








0,008 
- спирт поливиниловый








0,4
- панкреатический гидролизат казеина 





            0,2

- натрия хлорид









0,5
- трис (оксиметил)-аминометан







0,14
Среда № 3 (тест на утилизацию арабинозы):
- L(+)-арабиноза









6,0 
- феноловый красный








0,008 
- спирт поливиниловый








0,4
    - панкреатический гидролизат казеина






0,2
- натрия хлорид









0,5
   - трис (оксиметил)-аминометан







0,14 
3.АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА
Идентифицируют культуры, выделенные из   нативных образцов, выращенные за 18-20 ч на плотной питательной среда (рН 7,6±0,1) при температуре (37±1) °С.
4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

         Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва,                1981 г.). 

5.ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ

· Термостат, обеспечивающий температуру (37(1) (С  

· Пробирки стеклянные 

· Чашки Петри

· Вода дистиллированная

· Спиртовка

· 0,9 % раствор натрия хлорида
6.ОБРАЗЦЫ

Объекты исследований в санитарной и клинической микробиологии.
7.ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
         Идентификацию культур, выделяемых непосредственно из нативного материала, производят со скошенного питательного агара (рН 7,6±0,1). Используют культуры, выращенные в течение (18-24) ч при температуре (37(1) (С. Если выделенная культура микроорганизма находилась какое-либо время на хранении при температуре  (22(2) (С или в холодильнике, производят предварительный посев ее на питательный бульон. Посевы инкубируют в течение (3(1) ч, затем осуществляют посев культуры на скошенный питательный агар. Через 18-24 ч инкубации при температуре (37(1) (С делают смыв культуры с поверхности скошенного питательного агара 5 мл стерильной дистиллированной воды в обоих рассмотренных случаях посевов.
Извлекают контейнер из пачки. 

Регистрируют на бумажной полоске на стенке контейнера номер засеваемого штамма. 

Снимают полиэтиленовую пленку и помещают контейнер в чашку Петри (в одну чашку вмещается 2 контейнера). 
        Стерильной градуированной пипеткой вместимостью 1 мл 2-го класса точности вносят по 0,2 мл микробной суспензии во все ячейки контейнера.

Для создания анаэробных условий  ячейки для утилизации маннозы заполняют  стерильным вазелиновым маслом или стерильным расплавленным парафином. 

Чашку Петри накрывают крышкой, поместив в нее предварительно для создания влажности смоченный водой кусочек ваты. 

Выдерживают контейнер при  температуре (37±1) °С в течение 4-5 ч.
8.РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ
При положительной реакции цвет субстратов в ячейках контейнера, по сравнению с контролем, изменяется. Учет результатов проводят визуально, согласно предлагаемому цветовому указателю. 

Цветовой указатель

	№№

п/п
	Тесты
	Цветовой указатель
	Биохимическая классификация вибрионов по Хейбергу (по группам)

	
	
	положи-тельная реакция
	отрица-тельная реакция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	1
	Утилизация сахарозы
	желтый
	красный
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	2
	Утилизация маннозы
	желтый
	красный
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-

	3
	Утилизация арабинозы
	желтый
	красный
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	+


+ - положительная реакция

- - отрицательная реакция

Обеззараживание отработанного материала (растворы, контейнеры) проводят в соответствии с СП 1.3.1285-03 «Безопасность работы с микроорганизмами Ι-ΙΙ групп патогенности (опасности)». Повторно контейнер не используют.

9.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Набор реагентов необходимо хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от  2 до 8 ºС.

Срок годности – 1 год  со дня изготовления. Набор реагентов с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

         Транспортирование должно проводиться при температуре от  2 до 25 ºС всеми видами крытого транспорта.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей инструкции по применению.

  Рекламации на качество набора реагентов в течение срока годности следует направлять в адрес производителя:   ФГУП «НПО «Микроген», 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, 15, тел.(495)         645-62-00.  Адрес производства: 367025, г.Махачкала. ул.Леваневского,24, тел.(8722)  62-82-30, 62-47-79.  
PAGE  
2

