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Питательные среды микробиологические, сухие

Регистрационное удостоверение № РЗН2013/699  от  14 мая 2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Набор, представляющий собой сухие питательные среды, предназначенные для приготовления жидких и плотных питательных сред, используемых при проведении микробиологических исследований.
                                                   2. СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Среда Симмонса. Питательная среда для идентификации энтеробактерий, сухая.
Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный  порошок светло-бежевого цвета.
Состав (в пересчете на 1 л готовой среды):
Аммоний фосфорнокислый	- 2,0 г.
Калия фосфат однозамещенный	- 0,7 г.
Магний сернокислый 7-водный	- 0,8 г.
Натрий лимоннокислый трехзамещенный 
5,5-водный пищевой 		- 3,0 г.
Агар микробиологический  	- 11,5 г.
Бромтимоловый синий водорастворимый, индикатор		- 0,04 г.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ГОТОВОЙ СРЕДЫ, ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 
Плотная питательная среда для идентификации энтеробактерий по способности утилизировать цитрат натрия.
18 г препарата развести в 1 л очищенной воды, кипятить 1-3 мин, при необходимости профильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить в пробирки по 7 мл, автоклавировать в течение 20 мин при температуре 112°С. Расплавленную среду скосить без столбика.
[bookmark: _GoBack]Готовая к употреблению среда должна быть прозрачным синего цвета с зеленоватым оттенком. После доведения рН 6,6-7,0 – зеленого цвета
Готовую среду до использования можно хранить в темном месте не более 10 сут при температуре 2-8 °С.
Посевы исследуемых образцов инкубировать 46-120 ч при температуре 37 оС. Рост микроорганизмов, способных утилизировать цитрат натрия, меняет цвет среды с зеленого на синий.


4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Потенциальный риск применения набора – класс 2б (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г.)
4.2. Меры предосторожности при использовании по назначению готовых питательных сред – соблюдение требований СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и гельминтами и возбудителями паразитарных инфекций. 
4.3. Утилизация сухих сред с истекшим сроком хранения и использованных готовых питательных сред – в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
5. СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности сухих сред – 2 года. Среды с истекшим сроком годности применению не подлежат.
6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Хранение
В упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
Транспортирование
При температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
7. УСЛОВИЯ ОТПУСКА
Для учреждений здравоохранения. 

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться на предприятие изготовитель по адресу: Россия, 142530, МО, г. Электрогорск ул. Свердлова, д.11,  отдел сбыта +7(903) 153 47 92, e-mail: biotechnov@yandex.ru


           Технолог ООО БИОТЕХНОВАЦИЯ				         В.В.Власенко
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