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Питательные среды микробиологические, сухие

Регистрационное удостоверение № РЗН2013/699  от  14 мая 2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Набор, представляющий собой сухие питательные среды, предназначенные для приготовления жидких и плотных питательных сред, используемых при проведении микробиологических исследований.
                                                   2. СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Среда Олькеницкого. Питательная среда для дифференциации энтеробактерий, сухая
Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный  порошок светло-бежевого цвета.
Состав (в пересчете на 1 л готовой среды):
Гидролизат соевой муки  	                                                                      - 10,0 г.
Пептон ферментативный	                                                                         - 11,0 г.
Экстракт автолизированных дрожжей осветленный	- 1,3 г.
Д(+)-лактоза		- 9,8 г.
Сахароза	- 9,8 г.
Глюкоза кристаллическая гидратная	- 1,0 г.
Мочевина (карбамид)	- 9,8 г.
Агар микробиологический	- 13,5 г.
Натрия хлорид	- 5,2 г.
Натрия тиосульфат, гидрат	- 0,3 г.
Соль Мора	- 0,25 Феноловый красный, индикатор	- 0,02 г..

3. НАЗНАЧЕНИЕ ГОТОВОЙ СРЕДЫ, ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Плотная питательная среда для первичной идентификации  энтеробактерий  по их способности ферментировать глюкозу и лактозу, образовывать сероводород и расщеплять мочевину.
72 г сухой среды развести в 1 л воды очищенной, довести до кипения. Кипятить 3 мин, при необходимости профильтровать. Разлить по 6,5-7,5 мл в стерильные пробирки и стерилизуют в течение 15 мин при температуре 100оС. После стерилизации среду скосить так, чтобы высота столбика составляла 2,0-2,5 см..
Готовая к употреблению среда должна быть прозрачной красновато-розового цвета.
 Готовую среду до использования можно хранить в темном месте не более 5 сут при температуре 2-8 °С.
Посевы исследуемых образцов инкубировать 20-24 ч при температуре 37 °С При росте микроорганизмов ферментирующих глюкозу, наблюдается пожелтение столбика среды. Газообразование сопровождается разрывами (появлением пузырьков) в столбике среды. В случае ферментации лактозы происходит пожелтение скошенной части среды. В случае образования сероводорода наблюдается почернение столбика. Расщепление мочевины сопровождается изменением в малиновый цвет всей среды или только скошенной её части, при этом может наблюдаться маскировка ферментации глюкозы и лактозы.


4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Потенциальный риск применения набора – класс 2б (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г.)
4.2. Меры предосторожности при использовании по назначению готовых питательных сред – соблюдение требований СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и гельминтами и возбудителями паразитарных инфекций. 
4.3. Утилизация сухих сред с истекшим сроком хранения и использованных готовых питательных сред – в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
5. СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности сухих сред – 2 года. Среды с истекшим сроком годности применению не подлежат.
6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Хранение
В упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
Транспортирование
При температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
7. УСЛОВИЯ ОТПУСКА
Для учреждений здравоохранения. 
По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться на предприятие изготовитель по адресу: Россия, 142530, МО, г. Электрогорск ул. Свердлова, д.11,  тел +7(903) 153 47 92 e-mail: biotechnov@yandex.ru


Технолог ООО БИОТЕХНОВАЦИЯ				         В.В.Власенко
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