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Питательные среды микробиологические, сухие

Регистрационное удостоверение № РЗН2013/699  от  14 мая 2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Набор, представляющий собой сухие питательные среды, предназначенные для приготовления жидких и плотных питательных сред, используемых при проведении микробиологических исследований.
                                                   2. СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Среда Левина. Питательная среда с эозин-метиленовым синим для выделения и дифференцирования энтеробактерий, сухая 
Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный  порошок светло-сиреневого цвета.
Состав (в пересчете на 1 л готовой среды):
Пептон ферментативный, сухой							- 10,0 г.
Экстракт автолизированных дрожжей осветленный		- 1,5 г.
Лактоза		- 10,0 г.
Натрий фосфорнокислый двузамещенный		- 2,0 г.
Агар микробиологический		- 13,0 г.
Натрия хлорид		- 3,0 г.
Эозин натрия, индикатор		- 0,4 г.
Метиленовый голубой, индикатор					         - 0,075 г.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ГОТОВОЙ СРЕДЫ, ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Плотная питательная среда для выделения и дифференциации энтеробактерий из исследуемого материала по признаку ферментации лактозы.
Сухую среду в количестве 40 г размешать в 1 л воды очищенной, довести до кипения и кипятить до полного расплавления агара (2-3 мин), профильтровать через ватно-марлевый фильтр, Разлить в стерильные бутылки и стерилизовать автоклавированием при температуре 112 оС в течение 20 мин. Стерильную среду охладить до температуры 45-48оС и разлить в стерильные чашки Петри; после застывания агара подсушить чашки при температуре 37 оС в течение 40-60 мин. Цвет готовой среды должен быть красновато кирпичный.
Готовую среду до использования можно хранить в темном месте не более 7 сут при температуре 2-8 °С.
Посевы исследуемых образцов инкубировать 18-48 ч при температуре 37°С Контроль роста визуальный – по наличию или отсутствию и внешнему виду колоний. Лактозоположительные микроорганизмы образуют непрозрачные колонии от светло-сиреневого до фиолетового цвета с металлическим блеском или без него. Лактозоотрицательные микроорганизмы образуют прозрачные или полупрозрачные бесцветные колонии (могут образовывать колонии бледно-розового цвета).

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Потенциальный риск применения набора – класс 2б (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г.)
4.2. Меры предосторожности при использовании по назначению готовых питательных сред – соблюдение требований СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и гельминтами и возбудителями паразитарных инфекций. 
4.3. Утилизация сухих сред с истекшим сроком хранения и использованных готовых питательных сред – в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
5. СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности сухих сред – 2 года. Среды с истекшим сроком годности применению не подлежат.
6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Хранение
В упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
Транспортирование
При температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
7. УСЛОВИЯ ОТПУСКА
Для учреждений здравоохранения. 

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться на предприятие изготовитель по адресу: Россия, 142530, МО, г. Электрогорск ул. Свердлова, д.11,  тел отдела сбыта +7(903) 153 47 92, e-mail: biotechnov@mail.ru


Технолог ООО БИОТЕХНОВАЦИЯ				          В.В.Власенко


[image: C:\Documents and Settings\ВАЛЕНТИНА\Мои документы\Мои рисунки\1212.jpg]
image1.jpeg
COI'JIACOBAHO
3asenyrouuii kadenpoi KIMHHUYECKOH naﬁopampuou
auardoctuku [BOY IOT10 PMAIIO

MuH3apaBcoupassHTHs Pocci a.M.H. npod)eccop \
Epeowdfp 2012





