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Питательные среды микробиологические, сухие

Регистрационное удостоверение № РЗН2013/699  от  14 мая 2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Набор, представляющий собой сухие питательные среды, предназначенные для приготовления жидких и плотных питательных сред, используемых при проведении микробиологических исследований.
                                                   2. СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
 Среда АГВ. Среда для определения чувствительности  микроорганизмов к антибиотикам, сухая
Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный  порошок светло-кремового цвета.
Состав (в пересчете на 1 л готовой среды):
Агар микробиологический  	- 10,3 г.
Пептон ферментативный, сухой  	- 9,2 г.
Гидролизат соевой муки ферментативный, сухой                            - 9,2 г. 
Экстракт автолизированных дрожжей осветленный		       - 3,7 г.
Натрий хлористый  	- 3,3 г.
Глюкоза кристаллическая гидратная   	- 0,9  г.
Натрий фосфорнокислый  двузамещенный	- 0,9 г.
Крахмал растворимый	- 0,5 г.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ГОТОВОЙ СРЕДЫ, ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Среда АГВ
Плотная питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.
38 г сухой среды развести в 1 л воды очищенной, довести до кипения, кипятить 2-
3 мин до полного расплавления агара, при необходимости профильтровать через ватно-марлевый фильтр. Охладить до 38оC, откорректировать pH (7,2-7,6). Стерилизовать при температуре 121оC в течение 15 мин. Среду охладить до температуры 50 оС, разлить в стерильные чашки Петри. Оставить чашки открытыми при комнатной температуре для застывания и подсушивания на 1,5 часа в асептических условиях. 
Готовая среда должна быть прозрачной, синего цвета с зеленоватым оттенком. Допускается опалесценция готовой среды или незначительный осадок, который после перемешивания равномерно распределяется в питательной среде и не влияет на рост микроорганизмов и диффузию антибиотиков. 
Готовую среду до использования можно хранить в темном месте не более 10 сут при температуре 2-8 °С.
Посевы исследуемых образцов инкубировать 18-20 ч при температуре 37 оС.
Должен быть получен рост в виде газона. Наличие и размер зон угнетения роста определяется чувствительностью исследуемых микроорганизмов к соответствующим антибиотикам.


4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Потенциальный риск применения набора – класс 2б (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г.)
4.2. Меры предосторожности при использовании по назначению готовых питательных сред – соблюдение требований СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и гельминтами и возбудителями паразитарных инфекций. 
4.3. Утилизация сухих сред с истекшим сроком хранения и использованных готовых питательных сред – в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
5. СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности сухих сред – 2 года. Среды с истекшим сроком годности применению не подлежат.
6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Хранение
В упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
Транспортирование
При температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
7. УСЛОВИЯ ОТПУСКА
Для учреждений здравоохранения. 

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться на предприятие изготовитель по адресу: Россия, 142530, МО, г. Электрогорск ул. Свердлова, д.11,  отдел сбыта +7(903) 153 47 92, e-mail: biotechnov@yandex.ru


           Технолог ООО БИОТЕХНОВАЦИЯ				         В.В.Власенко
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