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ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для бактериологических исследований  

«Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (среда Гисса-ГРМ)»
1. НАЗНАЧЕНИЕ

«Среда Гисса-ГРМ» предназначена для бактериологических исследований в санитарной и клинической микробиологии с целью идентификации энтеробактерий по тесту ферментации одного из углеводов (лактозы, глюкозы, сахарозы, мальтозы) или многоатомного спирта (маннита) при диагностике инфекционных заболеваний «in vitro».

2. характеристика набора
«Среда Гисса-ГРМ» представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло-желтого цвета.

Выпускается в полиэтиленовых банках по 250 г.

2.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Совокупность компонентов, входящих в состав набора, обеспечивает питательные потребности для роста и идентификации по биохимическим свойствам отдельных видов микроорганизмов.

2.2. СОСТАВ набора
«Среда Гисса-ГРМ» представляет собой смесь сухих компонентов из расчета, г/л:
	Панкреатический гидролизат рыбной муки (ПГРМ) …..
	6,0

	Натрия хлорид …………………………………………….
	3,5

	Натрия фосфат двузамещенный …………………………
	0,2

	Бромтимоловый синий …………………………………..
	0,04

	Агар микробиологический ………………………………
	3,5±0,5


Концентрация каждого из используемых углеводов: лактозы, глюкозы, сахарозы, мальтозы и многоатомного спирта – маннита составляет – 3,5 г.

3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Среда Гисса-ГРМ» должна обеспечивать через 18-20 ч инкубации при температуре (37(1) (С при посеве в пробирки по одной бактериологической петле из разведения, соответствующего 10 единицам по стандартному образцу мутности ОСО 42-28-85 П, соответствующего года выпуска, рост тест-штаммов S. flexneri 1a 8516, E. coli 3912/41 (055:K59), S. dysenteriae I 1362, P. vulgaris HX 19 222, K. pneumoniae 3534/51, S. typhi 65, S. aureus «Виотко» и проявление признаков в соответствии с таблицей. 

Биохимические свойства тест-штаммов

	Тест-штаммы
	Реакция

	
	Глюкоза
	Лактоза
	Сахароза
	Мальтоза
	Маннит

	S. flexneri 1a 8516
	К
	-
	-
	К
	К

	S. dysenteriae I 1362
	К
	-
	-
	-*)
	-

	S. typhi 65
	К
	-
	-
	К
	К

	E. coli 3912/41 (055:K59)
	КГ
	КГ
	-
	КГ
	КГ

	P. vulgaris HX 19 222
	КГ
	-
	КГ
	КГ
	-

	K. pneumoniae 3534/51
	КГ
	КГ*)
	КГ
	КГ
	КГ

	S. aureus «Виотко»
	К
	К
	К
	К
	К


Примечание: 
К – кислотообразование (изменение цвета среды до желто-зеленого или желтого);

Г – образование газа (появление пузырьков в глубине среды или на ее поверхности);

«-» – отсутствие проявления признаков;

*) – слабая реакция
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Взятие, посев инфицированного материала и учет результатов производят в соответствии с “Методическими указаниями по микробиологической диагностике заболеваний, вызванных энтеробактериями” (М., 1984 г) и приказом Минздрава СССР от 22.04.85 г., № 535 “Об унификации микробиологических (бактериологических методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений”.
5. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

· Термостат обеспечивающий температуру 37±1 (С 

· Весы лабораторные 2 класса точности

· Автоклав 

· Пробирки стеклянные 

· Пипетки стеклянные позволяющие отбирать объемы жидкости 1 и 2 мл

· Цилиндр стеклянный мерный вместимостью 1000 мл

· Чашки Петри стерильные

· Вода дистиллированная

· Колбы

· Воронки стеклянные

6. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Объекты исследований в санитарной и клинической микробиологии.

7. Проведение АНАЛИЗа

Исследования образцов проводятся по соответствующим Методическим указаниям и ГОСТам.

7.1. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

Приготовление «Среды Гисса-ГРМ»
Порошок в количестве, указанном на этикетке для приготовления конкретной серии питательной среды, размешивают в 1 л дистиллированной воды, кипятят 3 мин до полного расплавления агара, фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают по 4 мл в стерильные пробирки, стерилизуют автоклавированием при температуре 112 (С в течение 20 мин. Готовая среда сине-зеленого цвета.

Готовую среду можно использовать в течение 10 суток при условии хранения ее при температуре 2-8 (С.
8. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Учет результатов проводят через 18-20 ч инкубации при температуре (37(1) (С. В случае положительной реакции происходит образование кислоты с изменением цвета среды от сине-зеленого до желто-зеленого или желтого, образование газа сопровождается появлением «пузырьков» в глубине среды или на ее поверхности. Отрицательная реакция характеризуется отсутствием проявления характерных признаков роста в среде.
Для получения достоверных результатов посевы образцов производить не менее, чем в трех повторностях. 

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

 «Среду Гисса-ГРМ» необходимо хранить в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре от 2 до 30 SYMBOL 176 \f "Symbol"С.

Срок годности – 2 года. 
Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей инструкции по применению.

По вопросам, касающимся качества  «Среды Гисса-ГРМ» в течение срока годности следует обращаться в адрес предприятия-изготовителя: 142279 Оболенск, Московская обл., Серпуховский р-н, ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», тел. (4967) 36-00-20, факс 36-01-16.
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