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ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для бактериологических исследований  
«Питательная среда для обнаружения бактерий группы кишечной палочки сухая» 
(«Среда Кесслера-ГРМ»)
1. НАЗНАЧЕНИЕ

«Среда Кесслера-ГРМ» предназначена для обнаружения бактерий группы кишечной палочки при санитарном обследовании объектов внешней среды.
2. характеристика набора
«Среда Кесслера-ГРМ» представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный  порошок серовато-желтого цвета.
Выпускается в полиэтиленовых банках по 250 г.

2.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Совокупность компонентов, входящих в состав набора, обеспечивает питательные потребности для роста бактерий группы кишечной  палочки и ингибиции отдельных видов микроорганизмов.

2.2. СОСТАВ НАБОРА
«Среда Кесслера-ГРМ» представляет собой смесь сухих компонентов из расчета, г/л:
	Пептон сухой ферментативный …………………..................................
	3,0 

	Панкреатический гидролизат рыбной муки (ПГРМ)..............................
	7,0 

	(-Д-лактоза, 1-водная, ………..................................................................
	10,0 

	Желчь очищенная сухая  ...........................................................................
	3,0 

	Кристаллический фиолетовый .................................................................
	0,04 

	Натрий углекислый....................................................................................
	0,01-0,25 


3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Среда Кесслера-ГРМ» должна обеспечивать во всех засеянных пробирках визуально обнаруживаемый рост тест-штаммов Escherichia coli 675,  Klebsiella pneumoniae 418, Citrobacter freundii 101/57 в виде диффузного помутнения среды и газообразования, тест-штамма Enterobacter aerogenes 10006 - в виде диффузного помутнения среды и слабого газообразования, тест-штамма Pseudomonas aeruginosa 27/99 в виде слабого помутнения среды без газообразования через 22-24 ч инкубации при температуре (37(1) (С, а также тест-штамма E. coli 675 в виде диффузного помутнения среды и газообразования через 22-24 ч инкубации при температуре (43(1) (С при посеве по 0,5 мл микробной взвеси каждого тест-штамма из разведения 10-6:

«Среда Кесслера-ГРМ» должна полностью подавлять во всех засеянных пробирках рост тест-штамма Proteus vulgaris HX 19 222 при посеве по 0,5 мл микробной взвеси из разведения 10-4 и тест-штамма Staphylococcus  aureus Wood-46 при посеве по 0,5 мл микробной взвеси из разведения 10-1 через 44-48 ч инкубации при температуре (37(1) (С.
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.).

5. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

· Термостат обеспечивающий температуру 37±1 (С 

· Весы лабораторные 2 класса точности
· Автоклав 

· Пробирки стеклянные 
· Пипетки стеклянные позволяющие отбирать объемы жидкости 1 и 2 мл
· Цилиндр стеклянный мерный вместимостью 1000 мл
· Чашки Петри стерильные
· Вода дистиллированная
· Колбы

· Воронки стеклянные

6. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Объекты исследований в санитарной микробиологии, научные исследования.

7. Проведение АНАЛИЗа

Исследования образцов проводятся по соответствующим Методическим указаниям и ГОСТам.
7.1. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

Приготовление среды «Кесслера-ГРМ».
23,0 г препарата размешивают в 1 л дистиллированной воды. Кипятят 2-3 мин, фильтруют через бумажный фильтр, разливают по 5 мл в стерильные пробирки с поплавками и стерилизуют автоклавированием при температуре 112 (С в течение 20 мин. 

Готовая среда имеет фиолетовый цвет. Стерильную среду можно использовать в течение 4-х недель при условии ее хранения при температуре 2-8SYMBOL 176 \f "Symbol"C, в темном месте.
8. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Диффузное помутнение питательной среды и газообразование в результате роста бактерий группы кишечной палочки, выделенных из исследуемых образцов, регистрируют визуально.
Для получения достоверных результатов посевы образцов производить не менее, чем в трех повторностях. 

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

«Среду Кесслера-ГРМ» необходимо хранить в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре от 2 до 30 SYMBOL 176 \f "Symbol"С.
Срок годности – 2 года. 
Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей инструкции по применению.
По вопросам, касающимся качества  «Среды Кесслера-ГРМ» в течение срока годности следует обращаться в адрес предприятия-изготовителя: 142279 Оболенск, Московская обл., Серпуховский р-н, ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», тел. (4967) 36-00-20, факс 36-01-16.
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