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ИНСТРУКЦИЯ

по приготовлению ФЕНОЛФТАЛЕИНОВОЙ ПРОБЫ

для определения остаточных количеств щелочных компонентов моющих препаратов на изделиях медицинского назначения

Приготовление рабочего раствора

Готовят 1% спиртовой раствор фенолфталеина (из расчета 1 г реактива на 100 мл этилового спирта). Спиртовой раствор фенолфталеина может храниться во флаконе с притертой пробкой в холодильнике в течение 1 месяца.

Методика постановки пробы

На контролируемое изделие наносят 2-3 капли спиртового раствора фенолфталеина или протирают его тампоном, смоченным в реактиве. Для проверки шприцев, игл, катетеров и других полых изделий реактив наливают в количестве, достаточном для полного смачивания внутренней поверхности изделия. При наличии на изделиях медицинского назначения остатков моющих средства раствор фенолфталеина окрашивается в розовый цвет.

