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Иммунодефицит кошек (антитела)/ лейкемия кошек (антиген) 
(Asan EasyTest FIV Ab/FeLV Ag)
Номер по каталогу:							023083 (набор на 10 определений)
ОПИСАНИЕ ТЕСТА
Asan Easy FIV Ab/FeLV Ag Test представляет собой иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к вирусу иммунодефицита кошек (FIV) и антигена вируса лейкемии (FeLV) в сыворотке, плазме и цельной крови кошек. На нитроцеллюлозной мембране, в районе тестовой полосы, иммобилизованы FeLV-специфические антитела и антиген FIV. Такие же антитела и антигены, связанные с частицами коллоидного золота, образуют конъюгаты, размещенные в стекловолокнистой «подушечке» по ходу движения образца до его попадания на мембрану. При внесении исследуемой пробы в окно для образцов происходит растворение конъюгата, который вместе с образцом мигрирует вдоль стрипа. Если в исследуемом образце содержатся антитела к FIV либо антигены FeLV, они связываются с соответствующими антигенами/антителами как в составе конъюгата, так и сорбированными на мембране, в результате чего в тестовых зонах формируются меченные частицами коллоидного золота иммунные комплексы. Положительный результат проявляется в течение 10 минут в виде красной или фиолетовой полосы в тестовых зонах (линии «Т» на тест-кассете). Не связавшиеся в области тестовой полосы молекулы конъюгата продолжают мигрировать вдоль стрипа и в области контрольной полосы связываются с захватывающим конъюгат реагентом (антителами к иммуноглобулинам мыши), в результате чего образуется красная полоса (линия «С» на тест-кассете).

МАТЕРИАЛЫ И РЕАГЕНТЫ
Asan EasyTest FIV Ab/FeLV Ag включает в себя следующие компоненты:

	1. Тест-кассеты в индивидуальной фольгированной упаковке с влагопоглотителем
	10 шт.

	1. Флакон с буферным раствором
	1 шт.

	1. Пробирки с ЭДТА
	10 шт.

	1. Одноразовые капилляры
	10 шт.

	1. Инструкция по применению
	1 шт.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Присутствие влаги может снизить стабильность реагентов. Поэтому используйте тест сразу же после извлечения его из фольгированной упаковки.
2. Не используйте тестовый набор после истечения срока годности, не замораживайте его.
3. Набор предназначен только для ветеринарных целей.
4. Используйте одноразовые перчатки при работе с образцами, мойте руки после проведения анализа. 
5. Утилизируйте все пробы и тестовые кассеты после использования в соответствии с нормативами GLP. 
6. Не используйте реагенты из других тестовых наборов, не используйте тестовую кассету повторно.
7. Не используйте буферный раствор, если он контаминирован бактериями или плесневыми грибами.
СБОР И ХРАНЕНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ
1. Отбор проб и работа с ними должны проводиться в соответствии со стандартными правилами взятия и перевозки материалов для исследования. 
А. Сыворотка: после взятия крови, дайте образоваться сгустку, затем центрифугируйте кровь, чтобы отделить сыворотку от форменных элементов крови.
Б. Плазма: соберите кровь в пробирку с антикоагулянтом (гепарин, цитрат натрия или ЭДТА).
Центрифугируйте кровь, чтобы отделить плазму.
В. Цельная кровь: отберите кровь в пробирку с ЭДТА, гепарином или цитратом натрия, следуя стандартным правилам забора крови. Несвернувшуюся кровь необходимо исследовать в течение 24 часов после получения образца. Если предполагаются значительные временные интервалы между процедурами взятия пробы и её исследованием, необходимо хранить образец с контейнером с хладореагентами или в холодильнике при температуре 2-8С. Образцы нельзя подвергать заморозке!
1. Все образцы должны быть исследованы сразу же после их забора. При необходимости следует хранить их при температуре 2-8С до 24 часов или при -20С (кроме образцов цельной крови) для более длительного хранения. 
ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Доведите образцы, тестовые кассеты и раствор буфера до комнатной температуры (в течение 15-30 минут).
1. Подготовьте тестовую кассету для работы, промаркируйте кассету именем или номером пациента. Исследование должно быть выполнено сразу после извлечения кассеты из фольгированной упаковки.
1. Используя пипетку-капельницу с отметкой «10 мкл», внесите 1 каплю (10 мкл) образца в лунку для пробы (S).  
1. Добавьте 3 капли буферного раствора в эту же лунку (S). 
1. Через 10 минут проведите оценку результата теста. Нельзя учитывать результаты анализа позже, чем через 10 минут.
[image: ]
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА
1. Отрицательный результат: полоса только в контрольном поле (С).
Наличие только одной красной полосы в контрольном поле (C) обоих тестов – FIV и FeLV – свидетельствует об отрицательном результате. 
[image: ]
1. Положительный результат
Положительный результат FIV: наличие двух красных полос в полях «С» и «Т» на тестовой кассете FIV и одной красной полосы в поле «С» на тестовой кассете FeLV, независимо от времени окрашивания, свидетельствует о наличии антител к вирусу иммунодефицита кошек (FIV Ab).
[image: ]
Положительный результат FeLV: наличие двух красных полос в полях «С» и «Т» на тестовой кассете FeLV и одной красной полосы в поле «С» на тестовой кассете FIV, независимо от времени окрашивания, свидетельствует о наличии антигена вируса лейкемии кошек (FeLV Ag).
[image: ]

Положительный результат FIV и FeLV: наличие двух красных полос в полях «С» и «Т» на тестовых кассетах FIV и FeLV, независимо от времени их появления, свидетельствует о наличии антител к вирусу иммунодефицита кошек (FIV Ab) и антигена вируса лейкемии кошек (FeLV Ag).
[image: ]

1. Ошибочный результат: если в течение 10 минут в контрольном поле (С) не появилась красная полоса, даже при появлении полос бледно-розового до красного цвета в тестовом поле (Т), результат считается ошибочным. В таком случае необходимо провести исследование ещё раз, используя новый набор.
[image: ]
[image: ]ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ НАБОРА
1. Asan EasyTest FIV Ab/FeLV Ag должен храниться при температуре от 1 до 30оС.
1. При соблюдении условий хранения стабильность набора гарантируется         
в течение 24 месяцев со дня изготовления.
ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕСТА
[bookmark: _GoBack]Asan EasyTest FIV Ab/FeLV Ag разработан и предназначен для первичного скринингового исследования уровня антител к вирусу иммунодефицита кошек и/или обнаружения антигена вируса лейкемии кошек. Тест позволяет легко и быстро получить результат, но не исключает возможность получения как ложноположительного, так и ложноотрицательного результата, вызванного различными факторами. Таким образом, принимая во внимание результаты данного теста при постановке диагноза, учитывайте также клиническую картину, результаты других тестов и мнение других ветеринарных врачей. 
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